119 감염관리실 규격서(안)

개정이유

그 동안 구급대원의 감염예방을 위해 운영 중인 감염관리실을 비롯한 소방기관 감염관리에 대한 전반적인이 검토가 요구되어 관련부처 및 학계 등 전문가가 참여한 회의를 실시함.

현행 감염관리실 규격서 중 현실과 맞지 않은 규격은 수정·보완하고 전문가 의견을 반영하여 소방기관 감염관리실 운영에 만전을 기하도록 함

주요내용

가. 감염관리실 구조는 신·증축, 가설건축물, 건물내 구획 등의 방법으로 설치할 수 있도록 함.

나. 기존 보관함의 명칭을 구급약품보관함으로 변경(119구급대에서 사용하는 약품은 상온에서 보관함)

다. 감염관리실에 설치되는 장비기준은 본 규격서를 원칙으로 하되 시·도별 여건에 따라 달리 정할 수 있도록 하고 감염관리실의 공간여건에 따라 장비의 일부를 제외하거나 추가할 수 있도록 함

라. 장비세척기는 소독제 투입기능을 삭제하고 세척효과를 높이기 위해 호스릴사워기를, 물기제거를 위해 압축공기를 선택하여 설치할 수 있도록 함

마. 냉장고의 용도는 아이스팩 등의 물품을 보관하기 위한 용도로 규정

바. 장비보관함의 기능은 세척 및 소독 후 남아 있는 습기를 제거 할 수 있도록 열풍히터만 설치하도록 개정

본 규격서는 소방기관 119감염관리실 설치에 필요한 규격(가이드라인)으로 감염관리실의 구조와 형식, 보유하는 장비의 종류와 수는 시·도의 여건 또는 필요에 따라 달리 정할 수 있음.

119 감염관리실 규격서(안)

제1장 총  칙

1.1. 목 적

본 규격서는 『구조·구급에 관한 법률 시행규칙」 제23조 감염관리대책의 수립, 『구급대원 안전(감염)관리 SOP』『119구급대 감염예방관리 지침』에 의거 구급대원의 응급환자 이송 및 응급처치 중에 발생할 수 있는 오염된 장비의 세척, 소독, 보관 공간을 확보하고 감염의 원인 물질을 차단함으로써 구급대원 및 구급서비스 이용자에 대한 2차 감염을 효과적으로 방지하는 데 그 목적이 있다.

1.2. 적용범위

1.2.1. 본 규격서는 소방관서에 119구급대 감염관리실을 납품하기 위한 계약자에게 적용되며 계약자는 규격서에 맞게 제조·설치하여야 한다.

1.2.2. 구급활동 중 발생한 오염장비 및 피복의 세척, 소독, 폐기물 저장, 구급장비 및 소모품 보관 공간 등이 설치되는 119구급대 감염관리실 대하여 적용한다.

1.2.3. 본 규격서에 규정하지 않은 사항은 『구급대원 안전(감염)관리 SOP』와『119구급대 감염예방관리 지침』및『119구급대 감염관리 추진계획(국민안전처 119구급과-7859(‘15.12.18.)』등을 고려하여 적용하되, 수요기관(소방관서)와 협의 또는 승인을 받은 후 적용하여야 한다.

제2장 일반사항

2.1. 개  요

감염관리실 설치 사업에 입찰방법, 사업량, 남품방법, 남품검수, 계약자 협의, 제출서류, 하자보증, A/S 등에 관한 사항은 계약관계법령 및 규정에 따라 시·도 소방기관에서 정한다.

2.2. 기자재 사용

2.2.1.감염관리실에 설치되는 기자재는 규격서에 명기된 규격 및 자재(공인기관의 인증을 받은 제품)을 반드시 사용하여야 한다

2.2.2. 감염관리실 내 설치되는 기자재 중 있어 식품의약품안전처의 의료기기 인증품목에 대해서는 해당 인증서를 제출 하여야 한다.

2.2.2. 제안요청서의 요구사항은 입찰자가 제안한 제안서의 내용보다 우선하여 적용한다.

2.2.4. 규격서에 명기되지 않은 사항, 규격서대로 제작할 수 없는 특수사항, 기타 소방관서가 규격서에서 제시한 방법(공법) 또는 자재와 동등 이상의 성능과 효과를 갖는 방법이 있는 경우 감염관리실의 설계ㆍ제작요건을 수요부서와 협의하여 수요부서의 승인을 받아 변경할 수 있으며, 세부사항은 감독공무원의 지시에 따른다.

2.3. 감염관리실 표시

2.3.1. 감염관리실의 전면 간판 설치 및 출입구 표시는 소방표지규정(국민안전처 훈령       제157호)을 준용하여 설치하되 설치크기 및 위치 등은 수요기관의 요청에 따른다.

2.3.2  감염관리실을 건물 내부에 설치한 경우는 수요기관의 요청에 따라 규격과 설치위치 등을 다르게 정할 수 있다.

2.4. 교  육

2.4.1. 계약자는 감염관리실 내부에 설치된 장비의 목록과 장비별 사용법이 수록된 카달로그를 수요기관에 제출하여야 한다. (외국제품인 경우 한글 번역본 제출)

2.4.2. 계약자는 수요기관의 감염관리실 운영자(구급대원)가 사용법을 숙지할 수 있도록 교육을 실시하여야 하야 한다.

2.5. 법령 및 지침 준수

2.5.1. 감염관리실을 제작ㆍ설치함에 있어 건축법, 소방관계법령, 응급의료에 관한 법률, 폐기물관리법 등의 법령 및 지침에서 규정하는 제반 사항을 준수하여야 한다.

2.52. 각종 법령 및 지침에서 규정하는 사항이 없고 법령이나 지침의 규정보다 본 규격서의 내용이 강화된 경우일 때는 본 규격서에 의한다.

2.53. 감염관리실 제조‧설치와 관련된 제반 법령 등을 위반하여 발생된 손해에 대해서는

계약자의 부담으로 한다.

제3장 119감염관리실 제품구조

3.1. 119감염관리실의 구조

3.1.1. 본 규격서의 제품구조는 이동이 가능한 구조와 크기의 조립식 판넬구조로 제작하는 것을 기준으로 하였음

3.1.2. 감염관리실을 신·증축하거나 건축물 실내에 설치하는 경우 본 규격서에서 정하고 있는 내용을 참고하여 감염관리실 용도로 사용되는 실내 공간 등 여건에 맞게 적정한 장비를 설치하여야 한다.

3.2. 제품의 크기

3.2.1. 119감염관리실의 크기는 가로 6,000mm, 세로 3,000mm, 높이 3,000mm 내외로 제작하여야 하고, 실내 천정 높이는 2,200mm 이상으로 제작하여야 한다.

3.3. 형상 및 구조

3.3.1. 감염관리실의 기본골조는 장시간 사용 또는 기온이상 등에도 뒤틀림이나 변형이      되지 않는 강도와 견고함을 가져야 한다.

3.3.2. 외부(벽체, 지붕) 판넬은 강도와 충격성이 뛰어나도록 100T(100mm) 이상으로 제작되  어야 하며, 오염과 스크래치에 내성이 강한 재질이어야 한다.

3.3.3. 외부 판넬은 단열이 우수하고, 강도가 강한 난연성 경질 재질이어야 한다.

3.3.4. 천장 내부 시설물의 유지 및 보수가 용이하도록 항시 점검이 가능한 형태로 설계 되

어야 한다.

3.3.5. 내부는 온습도를 잘 견딜 수 있도록 제작되어야하고, 환기시설은 자동 또는 수동으로

제어할 수 있어야 한다.

3.3.6. 감염관리실 내부는 구급대원이 이동하는데 있어 편리한 구조로 설계되어야 하고 모든 구성장비는 감염관리실 내부에 설치된 상태에서 최대의 성능을 발휘해야 한다.

3.3.7 감염관리실내 구조물(내장 및 시설) 간 이음새부위의 방수기능이 있는 마감처리 및 내․외벽은 주변과 일체가 되도록 마감하며, 외부 시설 마감은 디자인을 고려하여 수요기관의 요청에 따른다.

3.3.8 침수에 대비하여 감염실은 지면으로부터 100mm이상의 높이가 되도록 설치 한다.

3.4. 하부구조

3.4.1. 감염관리실 하부구조는 온도·습도 조건의 유지와 결로 등의 문제가 발생하지 않도록 단열과 방수를 고려하여 설계되어야 하고 장비운반이나 이동시 틀어지거나 돌출되지 않도록 하여야 한다.

3.4.2. 감염관리실 바닥은 장비의 충격, 낙하 등에 의해 파손되거나 변형되지 않도록 견고성이 뛰어나야 하며 물기로 인한 미끄럼이 방지되어야 하며, 하수배관으로 배수가 용이하도록 제작되어야 한다.

3.4.3. 입구 측 바닥은 오염된 장비 또는 구급대원의 출입 시 발생할 수 있는 이물질 및 물기를 오수배관으로 유입할 수 있는 구조이어야 한다.

3.4.3 감염관리실 하부는 물청소가 용이하게 설계되어야 하고 필요한 경우 걸레받이를 설치할 수 있다.

3.5. 출입구 구조

3.5.1. 출입문은 개폐 시 외부의 오염원이나 먼지 등의 유입을 최소화하기 위해 입구 문 상단에 에어커튼을 설치하여야 한다. 소화 할 수 있는 방식이어야 하고 문틀은 밀폐성이 수하여야 한다.

3.5.2. 출입문에 구급대원 외의 외부인 출입을 통제 할 수 있는 잠금장치를 설치하여야 한다.

3.5.3. 감염관리실 구조상 지면과 출입구의 지면높이가 차이가 있을 경우 구급장비 등의 이동이 용이하도록 경사판 등을 설치하여야 한

3.5.5. 출입문 틀은 캐노피 형식의 철판으로 구성되어 있어서 빗물 유입 차단이 가능한 구조여야 한다.

3.5.6 출입문 부근에 감염관리실 이용 알림을 위한 안내패널 및 내부 설치 안내도를 부착하여야 한다.

3.6. 급 · 배수

3.6.1. 급‧배수관은 부식에 강한 재질이어야 하며, 급수관은 25A 규격 이상이어야 한다.

3.6.2. 배수관은 배수가 용이하도록 구배가 주어져야 하며, 50A 규격 이상이어야 한다.

3.6.3. 내부 급∙배수관은 겨울철 동파에 대비가 가능하도록 보온재 및 열선 처리가 되어야한다.

3.6.4. 외부 급수관은 동절기 동파방지를 위한 설비가 반드시 설치되어야 한다.

3.6.5. 온수가 공급될 수 있도록 전기 순간온수기(30L 이상)를 설치하여야 한다.

3.6.6. 모든 배수관은 오수관과 연결하여야 한다.

3.7. 전기설비

3.7.1. 감염관리실의 전기설비 구성은 구급대원의 동선에 적합한 위치에 설치해야 하고, 중앙집중식 분전반 및 배전반을 설치하며, 유지보수가 용이한 구조로 제작되어야 한다.

3.7.2. 외부 전기설비는 절연 및 방수에 대한 기준을 충족하여야 한다.

3.7.3. 분전반은 수요부의 별도 지정이 없는 한 단상 200V AC를 기본으로 설계하되, 필요시

삼상380V의 AC를 사용할 수 있어야 한다.

3.7.4. 전기 구성은 상부 천장내부에 덕트 형식으로 구성되어야 하며 유지보수가 용이하게 설치되어야 한다.

3.7.5. 콘센트는 감염관리실에 필수로 설치되는 전기기기의 수요를 고려하여 8개 이상의 방수형 콘센트를 설치하여야 하고 이때 설치 위치는 각종 장비의 전기기기 사용에 지장을 주지 않는 위치에 설치해야 한다.

3.7.6. 감염관리실에 설치되는 모든 전기설비는 과전류를 차단∙방지할 수 있는 장치가

설치되어야 한다.

3.8. 소화 설비

3.8.1. 감염관리실은 전기 또는 외부 요인으로 인한 화재에 대비하여 천장에 1개이상의 단독형감지기와 2개이상의 소화기를 설치하여야 한다.

3.9. 조명시설

3.9.1. 감염관리실내 조명시설은 실내에서 장비의 이동∙운반에 지장을 주지 않는 천장 매립형으로 구성되어야 한다.

3.9.2. 내부 조도는 KS A 3011(한국산업표준 조도기준)의 병원 조도기준 범위를 참고하여

400Lux 이상으로 구성되어야 한다.

3.9.3. 조명설비 설치 납품 후 조명구 등 이상 발생시 A/S기간 동안 즉각적인 교체를 해야한다.

3.9.4. 조명구의 교체가 용이해야 하고, 물을 사용하는 장비세척실(기) 등의 조명은 방수형으로 설치하여야 한다.

3.10. 오∙폐수 정화장치

3.10.1. 감염관리실에서 발생된 오∙폐수는 관계법규를 준수하여야 하며, 정화장치 등을 거쳐 수질환경에 영향을 주지 않도록 배수되어야 한다.

3.10.2. 오폐수정화장치는 공인기관의 성능인증을 받은 제품이어야 하며, 소모품의 교환이

용이해야 한다.

3.10.1. 소독작용으로 박테리아, 바이러스 등과 같은 세균을 제거하도록 하여야 한다.

3.11. 방송 설비

3.11.1. 감염관리실 내부 어느 곳에서도 사용 중 출동에 신속히 대응할 수 있도록 소방관서 방송설비와 연계하여 스피커(5W이상)를 설치하여야 한다.

3.12. 세척대 및 포장대

3.12.1. 구급대원이 직접 손으로 작동하지 않아도 손 및 장비를 세척할 수 있도록 폐달형 절수기가 설치되어야 한다.

3.12.2. 세척조 상∙하부에는 구급기자재를 보관할 수 있는 수납장이 구성 되어야 한다.

3.12.2. 순간온수기를 설치하는 등 온수사용이 가능하도록 하여야 한다.(선택)

3.12.3. 장비 세척 후 건조가 가능한 건조대가 설치되어야 한다.

3.12.4. 세척된 기자재를 포장할 수 있는 포장대가 설치 되어야 한다.

3.12.5. 세척조는 오염이나 녹을 방지할 수 있는 재질로 구성되어야 한다.

3.12.6. 세척조 하부에 A/S가 용이하도록 점검구를 구비해 주어야 한다.

3.12.7. 세척조와 수납장 사이에는 조광효과를 줄 수 있는 Back Light가 설치되어야 한다.

3.13. 수납장 및 구급약품 보관함

3.13.1. 구급소모품을 보관할 수 있는 수납장이 설치되어야 한다.

3.13.2. 수납함은 오염 및 습기에 강한 재질로 제작되어야 하며, 내부 보관상태를 확인할 수

있는 구조로 설계되어야 한다.

3.13.3. 상온에서 보관하여야 하는 구급약품 보관함을 설치하여야 하며 보관함은 잠금장치가 장착되어야 한다.

3.13.4. 구급약품을 크기별로 나누어서 수납할 수 있도록 높낮이 조절용 선반을 설치한다.

3.14. 폐기물 보관함

3.14.1. 폐기물 보관함의 경우 오염원이 전파되지 않도록 덮개로 닫혀 있어야 한다.

3.14.2. 폐기물 보관함은 손으로 접촉하지 않고 열 수 있는 폐달형 구조로 납품되어야 한다.

3.14.3. 폐기물은 내부에서 버리고 외부에서 적출이 가능한 스테인레스 재질의 벽체 매립형 구조로 납품되어야 한다.

3.15. 기타 부수장비 및 시설

3.15.1. 수도시설, 전기시설 등 간이 감염관리실을 효율적으로 운영하기 위한 부대시설은

수요부소와 협의하여 계약자의 책임하에 설치하도록 한다.

3.15.2. 감염관리실의 효율적인 사용과 구급대원의 사용 편의성을 더하기 위하여

상기에 제시하지 않은 각종 편의 장비를 제안할 수 있다.

제4장 감염관리실 구성 물품 규격서

4.1. 공통사항

4.1.1. 감염관리실에 설치되는 구성 장비의 규격은 아래의 표준규격을 원칙으로 하되 시·도별 여건에 따라 달리 정할 수 있다.

4.1.2. 감염관리실을 건축물 실내에 설치하거나 외부에 설치된 감염관리실의 공간확보 상황에 따라 구성 장비 중 일부를 제외하거나 추가할 수 있다.

4.1.3. 본 규격서에서 정하고 있지 않지만 감염관리실을 세척, 소독, 보관효과를 높이기 위하여 장비를 추가로 설치할 수 있다.

4.1.4. 감염관리실에 설치되는 장비는 해당 인증을 받은 제품으로 설치하여야한다. 단, 제조하여 납품하는 경우 국내 공인기관의 성능인정서를 제출하여야 한다.

4.2. 장비세척기

4.2.1. 장비세척기는 감염관리실의 오염을 최소화하도록 출입구에 가까운 위치하여야 하며 주들 것 등 부피가 큰 장비의 세척이 용이한 크기로 제작되어야 한다.

4.2.2. 장비세척기의 내부는 내마모·내식성이 있는 스테인레스 계열(STS304)의 재질을 사용하여야 한다.

4.2.3. 장비세척시 발생된 오∙폐수가 원활하게 배수되어야 한다.

4.2.4. 구급장비의 오염 정도와 세척상태 확인이 가능하도록 세척기 상부에 2개 이상의 조명(방수형) 설치하어야 한다.

4.2.5. 장비세척기 출입구는 닫힌 상태에서도 내부 식별이 용이한 구조이어야 하며 강도가 우수하여 쉽게 파손되지 않아야 한다.

4.2.6. 장비소독실은 세척과정 중 외부로 고압수의 누수가 없도록 하며 감염관리실로의 세척수 유입이 없어야 한다.

4.2.7. 장비세척기 내부에 설치되는 노즐은 최대 분사 압력이 4㎏/㎠ 이상이어야 하고  자동 또는 수동으로 작동 할 수 있어야 한다. 세척테이블은 회전할 수 있으며 연속 또는 간헐적 방식으로 운영할 수 있어야 한다

4.2.8. 세척효과를 높이기 위해 필요한 경우 고압분사가 가능한 자동감김식 호스릴 샤워기와 세제(계면활성제) 분무장치를 설치할 수 있다. 세제 분무장치는 세제 교체가 편리하도록 설계되어야 하고 외부에서 잔량 확인이 가능하도록 한다.(선택사항)

4.2.9. 세척된 구급장비의 물기제거를 위해 압축공기(컴프레셔 용량 4.5HP이상)를 실내 및 실외 1개소 이상에서 용이하게 사용가능해야 한다.(선택사항)

4.2.10. 세척 성능인증을 위해 국내 공인기관의 성능인증서를 제출하여야 한다.

4.3. 세탁기

4.3.1. 구급대원의 의복 등을 세탁·건조할 수 있는 기능이 있어야 한다.

4.3.2. 세탁기는 용량은 10kg이상으로 하되 감염관리실의 규모를 고려하여 수요기관과 협의하여 조정할 수 있다.

4.3.3. 한국표준협회 인증(KS)을 받은 제품이어야 한다.

4.4. 멸균 소독기

4.4.1. 후두튜브, 기도삽관튜브, 후두경, 기도유지기, 백밸브마스크 등 인체에 직접 사용하는 구급기자재를 신속히 멸균할 수 있는 플라즈마 소독기 또는 가스소독기를 설치해야 한다.

4.4.2. 소독기 용량은 플라즈마소독기는 30리터 이상, EO가스소독기는 50리터이상이어야 한다

4.4.3. EO가스소독기를 설치할 경우 내부 설치함을 마련하고 환기에 대해 고려하여 외부 환기팬을 설치하며 설치함 하단은 물품보관용으로 구성하여야 한다.

4.4.4. 식품의약품안전처의 의료기기 인증을 받은 제품이어야 한다.

4.5. 에어커튼

4.5.1. 에어커튼의 규격은 시중에 판매되고 있는 전자제품 중 감염관리실 출입구 규격을 고려 하여 선정하여야 한다.

4.5.2. 출입문 개방에 따른 자동작동 방식이어야 한다.

4.5.3. 에어커튼은 외부의 먼지나 오염된 공기를 차단할 수 있어야 한다.

4.5.4. 풍속은 9m/이상이여야 하고 소음은 60DB이하이어야 한다.

4.5.5. 한국표준협회 인증(KS)을 받은 제품이어야 한다.

4.6. 냉·난방기

4.6.1. 감염관리실의 적정한 온도를 유지하기 위하여 상부 매립형 냉난방기를 설치해야 한다.

4.6.2. 사용자의 설정에 의하여 자동으로 작동되는 기능이 있어야 한다.

4.6.3. 감염관리실의 규모에 맞는 용량의 제품을 설치해야 하며 실외기는 관리실 외부의 적정한 위치에 설치해야 하며 우천에 대비한 보호케이스가 설치되어야 한다.

4.6.4. 한국표준협회 인증(KS)을 받은 제품이어야 한다

4.7. 냉장고

4.6.1. 아이스팩 등의 냉동 보관을 위하여 냉동고가 있는 용량 80리터급 이상의 제품이어야 한다.

4.6.2. 한국표준협회 인증(KS)을 받은 제품이어야 한다.

4.8. 장비보관함

4.8.1. 장비보관함은 들것, 부목 등 각종 장비의 보관이 가능하도록 설계되어야 한다.

4.8.2. 보관함 내부에는 구급장비의 세척 및 소독 후 남아있는 습기를 원활하게 제거할 수 있는 물받이가 구비되어야하고 열풍히터 등을 이용하여 빠른 시간에 건조할 수 있어야 한다.

4.8.3. 장비보관함은 효과적으로 장비가 보관될 수 있도록 장비 고정대가 설치되어야 한다

4.8.4. 장비보관함의 재질은 녹을 방지할 수 있는 스테인레스 재질로 구성되어야 하며, 도어는 한 손으로 열고 닫을 수 있어야 한다.

4.8.5. 장비보관함 도어는 유리 재질로 내부 구성품 식별이 가능해야한다

4.9. 청소기

4.9.1. 감염관리실 내부의 청소를 위해 진공청소기를 비치해야 한다.

4.9.2. 무선충전식이어야 하고 먼지봉투 교체가 필요치 않아야 한다.

4.9.3. 한국표준협회 인증(KS)을 받은 제품이어야 한다.

4.10 손 소독기

4.10.1 감염관리실 출입구 부근에 배치하여, 간이 감염관리실 사용 입실 시 구급대원이 손을 소독할 수 있도록 설치해야 한다.

4.10.2 한국표준협회 인증(KS)을 받은 제품이어야 한다.

4.11 손 건조기

4.11.1 구급대원이 손 세척 후 손을 건조하기 위한 손 건조기를 설치하여야 한다

4.11.2 한국표준협회 인증(KS)을 받은 제품이어야 한다.