개인안전장비 제작규격 및 기술기준 개정의견

[종로소방서]

※ 더불용기 사용을 위한 중량 추가가 각종 장비를 착용하고 현장활동을 하기엔 부담스러움.

(15kg 이하로 제한 필요)

[별첨 2]

공기호흡기 형식승인 및 제품검사의 기술기준 신․구대조표

(현행)	(개정안)	개정 사유
제2조(용어의 정의)	제2조(용어의 정의)
1. ~ 23. (생 략)	1. ~ 23. (현행과 같음)
<신 설>	24. "공기공급장비(이동형)“라 함은 각종유독가스중에서 장시간 사용할 수 있도록 제조된 압축공기식 호흡장비를 말한다.	※ 공기공급장비(이동형)요구사항 신설 -EN 14593-1
<신 설>	25. "비상탈출용 공기호흡기“라 함은 공기공급장비(이동형)의 이상발생시 구조자의 안전한 탈출을 위해 등지게가 없이 사용되어지는 비상용 공기호흡기를 말한다.	※ 비상탈출용 공기호흡기 요구사항 신설 -EN 402
<신 설>	26. "허리벨트“라 함은 공기공급장비(이동형)의 연결호스가 연결되어지는 블록이 장착된 벨트를 말한다.	※ 비상탈출용 공기호흡기 요구사항 신설 -EN 402
	27. "호스릴(HOSE REEL)“이라 함은 공기공급장비(이동형)에 장착 또는 분리된 중압호스와 감는장치를 말한다.	※ 공기공급장비(이동형)요구사항 신설 -EN 14593-1
제3조(공기호흡기의 규격) ② 공기호흡기의 총 질량은 사용 시간을 기준하여 30분용은 7 kg, 45분용은 9 kg, 60분용 이상은 11 kg 이하 이어야 한다. 이 경우 사용시간은 15분 단위로 증가시켜 구분한다.	제3조(공기호흡기의 규격) ② -------------------------- ------------------------------ ----------------은 11 kg, 75분용 이상은 18 kg이하 이어야 한다. 이 경우 ------------------- ---------------	※ 더블용기 사용을 위해 75분용이상 제품에 대한 중량기준 추가 -EN 137 ※ 더불용기 사용을 위한 중량 추가가 각종 장비를 착용하고 현장활동을 하기엔 부담스러움. (15kg 이하로 제한 필요)
제4조(구조) 1. ~ 15. (생 략) <신 설>	제4조(구조) 1. ~ 15.(현행과 같음) 16. "공기공급장비(이동형)“은 1인 사용시 2시간이상 사용이 가능하여야 하며, 이동이 가능할 수 있도록 바퀴와 손잡이가 설치되어야한다. 또한 경보장치와 용기 내 공기잔량을 확인할 수 있는 압력지시계가 있어야 하고, 용기를 고정할 수 있는 밴드등이 설치되어 있어야 한다.	※ 고립대원 구조에 필요한 시간확보와 생명연장을 위해 추가한 공기공급 장비에 대한 구조기준 추가 -EN 14593-1
(현행)	(개정안)	개정 사유
<신 설>	17. “비상탈출용 공기호흡기”는 전면형 면체를 사용해야 하고, 15분 이상 사용이 가능하여야 하며, 공기공급장비(이동형)의 호스가 비상탈출용 공기호흡기의 허리벨트에 연결되는 구조이어야 한다. 역류방지밸브가 설치되어야 하고, 경보장치와 용기 내 잔량을 확인할 수 있는 압력지시계가 있어야 한다. 이물질 유입과 누기를 방지할 수 있는 먼지막이 덮개나 봉합용 플러그를 장착해야 한다.	※ 장비사용자의 비상탈출용 공기호흡기에 대한 구조기준 추가 -EN 402
제4조(구조) ⑩용기와 용기에 부착된 개폐밸브 및 안전밸브는 다음 각호에 적합하여야 한다. 1. ～ 2. (생 략) <신 설>	제4조(구조) ⑩------------------ -------------------------- -------------------. 1. ～ 2. (현행과 같음) 3. 안전밸브는 압력지시계가 몸체에 내장(built-in)되어 있어야 한다. 또한 압력 지시계는 어두운 곳 에서도 식별가능 하여야 한다. 안전밸브에 사용되어지는 압력 지시계는 제4조 ⑦항에 해당되지 아니한다.	※ 공기호흡기에 용기를 연결하지 않고서도 용기밸브에 내장되어 있는 지시계로 충전 압을 확인 할 수 있는 기능 추가
제4조(구조) ⑫ 등지게의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다. 1. ～ 10. (생 략) <신 설>	제4조(구조) ⑫ 등지게의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다. 1. ～ 10. (현행과 같음) 11. “공기공급장비(이동형)”와 “비상탈출용 공기호흡기”에 사용되는 모든 재료는 제5조(재료)에 준해야 한다.	※ 공기공급장비(이동형)등지게의 내구성 확보를 위한 기준추가
<신 설>	제19조의4(이동형 공기공급장비 성능) 공기공급장비(이동형)의 경보장치, 압력지시계, 급기호스 및 사용되어지는 고압공기용기는 제4조, 제10조, 제11조, 제12조 및 제19조에 준한다.	※ 공기공급장치(이동형) 요구사항 신설 -EN 14593-1
<신 설>	제19조의5(비상탈출용 공기호흡기 성능) 비상탈출용 공기호흡기의 경보장치, 압력지시계, 급기호스, 면체 및 사용되어지는 고압공기용기는 제4조, 제6조～제19조에 준한다.	※ 비상탈출용 공기호흡기 요구사항 신설 -EN 402