문서번호	시설보수과-5880
결재일자	2016.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김석수		윤승범	10/26 代한병연
협조
	주무관		이도훈

중랑물재생센터 수질계측기 유지관리용역 9월 정기검사 결과보고

2016. 10

중랑물재생센터

시설보수과

수질계측기 유지관리용역 9월 정기검사 결과보고

수질계측기의 안정성과 측정값의 신뢰성을 확보하기 위해 실시중인   수질계측기 유지관리 용역의 9월 정기점검 결과를 보고드림

관련방침 공문

❍ 중랑물재생센터 수질계측기 유지관리 용역 발주계획(시설보수과-1527)[’16.04.14]

❍ 중랑물재생센터 수질계측기 유지관리 용역 시행 (시설보수과-1770)[’16.04.26]

계약현황

❍ 건 명 : 중랑물재생센터 수질계측기 유지관리 용역

❍ 계 약 업 체

- ㈜씨케이테크피아(대표 : 이동수)

❍ 계약금액 : 109,830천원

❍ 계약기간 : 2016.06.01. ~ 2016.12.31

용역 과업 개요

❍ 정기점검 : 월 2회,  정도검사 : 년 2회, 긴급점검 : 고장발생시(수시)

❍ 정검대상 : 7종82대

- PH 24대, DO 22대, MLSS 18대, ORP 12대, 기타 6대

❍ 정검장소 : #2처리장, #3․4처리장, 용수공급동

정기점검 주요내용

❍ 센서 작동여부

❍ 세정장치 점검: 피팅 및 튜브 손상

❍ 외관 및 센서점검: 보호 브라켓 이물질 제거 및 센서 세척

❍ 기기 계측값, 중앙제어실값 LoopTest 점검

❍ 제어부의 기록측정값 정상확인

❍ 계측기 소모품 교체 및 정상확인

정기점검 결과

❍ 점검일 : ’16.09. 07.~’16.09.13. 및 ’16.09.26.~ ’16.09.30.

❍ 점검결과

상태 품명	정상	이상 (센서,케이블 등)	계측기 고장	수량			비고
				정상	고장	총계
pH	20	4		20	4	24	※ 이상기기 정밀정검중
ORP	12			12		12
DO	14		8 (#4처리장)	14	8	22
MLSS	7	3	8 (#4처리장)	7	11	18	※ 이상기기 정밀정검중
SS계	1			1		1
NH4계	1			1		1
TP계	2			2		2
샘플링 펌프	2		16	2		2
합 계	59	7	16	59	23	82

※ 제4처리장 DO계 및 MLSS계 각 8대(총 16대)는 사용년한 초과로 교체 대상임(제조일 : 1996년)

※ 이상이 있는 PH 4대 및 MLSS 3대는 본 용역 협약을 맺은 제조업체에 정밀점검 의뢰하여 점검 중임

보고자 의견

❍ 계측기 소모품 교체 완료하였으며, 사용년한 초과하여 정상가동 불가능한 #4처리장 계측기 16대 제외한 센터 수질계측기 66대중 59대 정상화하여현재 계측기 정상가동율 약 89%이며,

❍ 보다 정확성있는 계측값 측정 및 공정 운영 적용을 위해 운영과 수질팀 및      각  처리장 현장직들과의 협력하에 수질계측기 1차 정도검사 시행하여,

❍ 각 처리장별 수질계측기값 신뢰도를 높여 센터 공정 운영 전반에 적용하여 본 용역 시행 목적인 수질 운영 및 관리의 효율성을 높이고자 함

행정사항

❍ 9월 용역비 정산

- 금회준공금액(9월분) : 금 45,444,910(금사천오백사십사만사천구백일십원)

구분	총계약금액	9월정산금액	누적정산금액	잔여금액
수질계측기 유지보수 용역	109,830,,000원	45,444,910원	33,646,510원	30,738,580원

※ 상세 금액 정산은 붙임3 용역정산내역서 참고

- 예산과목  : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 공공운영비, 안전점검비

붙임 : 1. 9월 정기점검 보고서(요약) 1부.

2. 처리장별 기기점검 현황 1부.

3. 용역정산내역서 1부. 끝.