문서번호	정수과-35
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
장현성		현인식	03/14 정남기
협조

풍납취수장 엽록소측정기 고장 보고

영등포아리수정수센터

(정수과)

우리정수센터 풍납취수장에 설치된 엽록소측정기 고장이 발생한 바 고장발생내역 및 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

다        음

1. 기기내역

구 분	엽록소측정기(BBE, BG82000-E)
설치년도	2006년 10월
수 량	1대
설치위치	풍납취수장 계측기실
용도	풍납원수 조류측정
제작사	bbe

2. 고장발생 개요

가. 대상기기 : 조류측정기(BBE, BG82000-E)

나. 고장발생 및 점검일시 : 2014. 03. 10(월)

다. 점검자 : 성창규, 전정찬, 강태환, 오용승 연구원(제이엠이엔비)

라. 고장내용

- 장비는 동작이 되지만 전송관련 포트가 잡히지 않아 통신상태 불량으로 측정값 미전송

마. 고장원인 : 정확한 원인은 파악되지 않지만 오랜 사용기간으로 인한 메인보드의 고장으로 추정됨. 원 생산업체인 BBE에 정확한 원인 조사 요청(제이엠이엔비 → BBE(독일))

엽록소측정기 측정화면

3. 보고자 의견

가. 엽록소측정기는 취수원수에서의 조류계수를 측정하여 실시간으로 원수의 수질자료로 활용 및 막여과 응집제 주입률 산정에 적용하고 있으므로 원활한 수질관리를 위해 대상기기를 정상화 하는 것이 필요함.

- 고장난 기기를 공급업체(제이엠이엔비)에 의뢰하여 정확한 고장원인, 기기상태, 수리금액 등을 파악.   끝.