	서울물연구원
수신	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제목	황화수소 연속측정기 점검결과 보고

물재생계획과-9530(2015.7.20.)「하수악취민원관리체계 확립추진」및 물순환연구과-6349(2016.10.4.)호「황화수소 연속측정기 점검계획」과 관련하여 황화수소 연속측정기 점검을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 기    간 : 2016.10.17.~10.28

○ 점검대수 : 42대(서울시 3, 연구원5, 자치구34)

○ 장    소 : 서울물연구원 물순환연구과 (별관3층)

○ 방    법 : 악취측정기 지참 방문, 표준가스에 의한 교정 등

○ 점검결과 및 조치사항

- 총 42대 점검결과, 정상(보정포함) 33대, 이상 9대

- 이상측정기 9대(전원 이상8대, 통신1대)에 대한 수리 및 점검안내

- 배터리 교체 및 측정방법 교육, 측정기 매뉴얼 배포 등

붙임 : 황화수소 연속측정기 점검결과 및 점검대장 각1부.  끝.

	서울물연구원장
주무관	김영돈		물순환연구과장	안진		수도연구부장	11/08 최영준
협조자
시행	물순환연구과-7192	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동 130-1)	/
전화	02-3146-1854	/전송	02-3146-1868	/	kiyd@seoul.go.kr	/	부분공개(6)