문서번호	신물질분석과-1583
결재일자	2016.11.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		신물질분석과장	수질분석부장
정관조		안재찬	11/11 김복순
협조	주무관		왕정순
	주무관		안치화

감마분광분석기 고장(MCA) 보고

2016. 11.

서울물연구원 수질분석부

(신물질분석과)

감마분광분석기 고장(MCA) 보고

감마분광분석기를 이용하여 방사성물질 분석 중 고전압발생장치가 꺼지는 이상 징후가 나타나 원인을 점검한 결과, MCA 고장으로 판명되어 조속히 수리 조치하여 수질검사에 만전을 기하고자 함

※ MCA (multi-channel analyzer) : 기기에 고전압(3,000 V)을 발생 공급 및 관련 신호를 제어하는 장치

1. 보 고 자 : 신물질분석과 연구사 정관조

2. 고장일자 : 2016. 11. 08.(화)

3. 기기내역

○ 기 기 명 : 감마분광분석기

○ 구매일시 : 2011년 12월

○ 구매가격 : 152,827,000원

4. 감마선분석기 사용현황

○ 방사성물질 7종 분석 : Sr-85. I-131, Cs-134, Cs-137, Pb-214, Ac-228, Am-241

5. 고장내역

○ 2016년 11월 08일(화)

- 정기 시료 인공방사성물질 분석과정 중 기기 이상 발견

○ 2016년 11월 09일(수)

- 기기업체 직원*이 방문하여 기기를 점검한 결과, MCA 고장임을 확인함   * : (박경환 과장)

- 수리를 위해 MCA (DSA-1000)를 기기에서 분리하여 반출 (반출증 작성)

6. 수리 및 교체 예상비용(부가세 포함) : 2,200,000원

○ 예산과목 : 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

○ 수리 및 교체 내역 (붙임 참고)

품 명	규 격	수 량	금 액
감마분광분석기 수리
	PCB ASSY HV SHIELD/POWER SUPPLY (9531394N)	1 ea	2,000,000
	부가세	200,000
	합계 (부가세 포함)	2,200,000원

○ 경제적 수리한계 금액

품명	경제적 수리한계 금액 [(최초년도의 최대치)-사용년수/(2× 내용년수)]× 취득가격	수리비	비고
감마분광분석기 MCA 수리	[(70/100) - 5/(2×10)]×152,827,000 ≒ 68,772,000원	2,200,000원	수리비가 경제적 수리한계 미만

※ 최초사용년도의 수리비한계최대치 : 취득가격의 70/100

7. 향후계획

○ 감마분광분석기의 고전압발생장치(MCA)를 조속히 수리, 교체하여 수질분석 업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하겠음.

붙임 : 견적서 2부.   끝.

<참고자료>

MCA

(multi-channel analyzer)

< 기기 점검>