결재	팀장	간호2과장
	박정선	11/15 김남희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-10906

의료기기 수리 결과보고서

의료기기명

규격

취득금액

구매일자

비고

환자감시장치

환자감시장치, Philips, US/SureSignsVM6, 260×220mm

5,032,350원

2012.12.28.

구입일련번호    1815842

■ 수리명세

품  명

규격

단위

수량

비고

멀티파라미터바이탈사인장치또는액세서리

환자감시장치, Philips, US/SureSignsVM6, 260×220mm

개

1

수 리 내 용 : 환자감시장치 main board 교체 후 정상 작동됨.

수리 전 Booting error 상태	main board 교체 후 정상작동 됨

위의 의료기기에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.

2016년  11월 15일