문서번호	수도자재관리센터-25126
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		정인주	11/21 성시영
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

수도계량기 납품검사 결과보고

(15~25,40mm-11차,대한계기정밀)

2016.11

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 통상자원부 고시 제 2015-0166호(2015.8.3.)수도미터 기술        기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘풀링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다       로운 검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

3. 납품업체 : 대한계기정밀㈜

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-22169(2016.10.17.)호 11차 구매관련

15~25, 40mm: 23,900개.

나. 검사일 : 2016.11.14~11.18

다. 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	20,000	500	5	6	499	1	500	0	499	1	0
20mm	1,800	200	2	3	200	0	200	0	200	0	0
25mm	1,500	200	2	3	199	1	200	0	199	1	0
40mm	600	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	대체 납품 수량	검사 시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	3	3	3	0	3	0	3	0	0
20mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25mm	1	1	1	0	1	0	1	0	0
40mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 용출시험(KTC)15mm : d16-367480.   ※ 재질시험(KTC)15mm : d16-371076.

마. 중량계측 결과

구경	기준중량 (Kg)	계측중량 평균(Kg)	차이 (Kg)	판정
15mm	0.93	0.95	0.02	합 격(기준중량 98% 이상)
20mm	1.25	1.27	0.02
25mm	1.53	1.55	0.02
40mm	2.59	2.64	0.05

5. 납품기물 내역

가. 납 품  기물번호 :

15mm:d16-360001∼380000. 20mm:d16-026001∼027800.

25mm:d16-019001∼020500. 40mm:d16-005501∼006100.

나. 불합격 기물번호:15mm:d16-367451.   25mm:d16-019625.

다. 대체품 기물번호:15mm:d16-380001∼380003.

25mm:d16-020501.

따로붙임 1. 구경별 오차시험 내역 각1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.

3. 중량계측 내역 1부.

4. 검정확인서.끝.