출 장 결 과 보 고 서

주무관		축산물관리팀장	축산물부장		결재
손장원		代박형숙	11/25 손홍락
협 조

	명에 의하여 2016. 11. 25. 유전자증폭기 유지보수 관련 업무와 관련하여 ㈜ 비엠에스에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 25.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 : 손 장 원

보 고 내 용
일 시	2016. 11. 25.(금) 09:30~14:00
건 명	출장결과 보고
내용	○ 출장장소 : ㈜ 비엠에스 (고객지원팀 엄경락) ○ 출장자 : 지방수의주사 손장원, 지방수의주사보 곽정연 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 주요 내용 - PCR 유지보수: alpha-module 이상에 따른 보수 및 조정 - Reed의 온도조절/감지 이상에 따른 조치 - 신형 PCR 사용시의 문제점 ▷ 기종에 따라 시간 당 온도의 증가율이 다르므로 기존의 조건을 맞추기 위해서는 인위적인 온도변화율 조절 필요 ▷ 한우확인시험 및 동일성검사 PCR 프로토콜의 차이 및 기기조정 - 전압변환기를 통해 일정전압 유지를 위한 조건설정 시연 - PCR 시약의 농도와 시료부피에 따른 증폭 효율 조절
비 고