문서번호	정수과-58
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이종관		03/18 임건혁
협 조

GC/MS 터보펌프 점검 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.3

GC/MS 터보펌프 점검 계획 보고

GC/MS 가동시 진공 형성를 위해 사용되는 터보펌프의 이상이 발견되어 아래 아래와 같이 장비를 점검토록 하겠습니다.

2014. 3. 18

보고자  지방공업연구사  이종관

----- 다  음 -----

장비내역

○ 장 비 명 : 터보펌프

○ 제조사 : PFEIFFER VACUUM

○ 증 상 : turbo speed 0.1~0.4% 로 낮게 유지되어 진공 형성이 되지 않음

장비점검

○ 점검 : 에질런트코리아 김영철 과장

○ 점검 결과 : turbo pump blade 가 돌 때 스치는 소리발생함,

아래쪽 blade는 전혀 움직이지 않음

향후 계획

○ 펌프 제조사에서 장비 정밀 점검 후 부품 교체 및 수리 여부 판단

○ 수리기간 중 Geosmin, 2-MIB 분석은 상수도연구원 또는 타정수장에 의뢰 조치