문서번호	수도자재관리센터-26521
결재일자	2016.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
김정선		정인주	12/06 성시영
협조
	주무관		정범영

「2016년도 소형수도계량기 」

내구성검사 최종 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.  .

수 도 자 재 관 리 센 터

2016년도 소형수도계량기 내구성 검사 최종 결과 보고

소형수도계량기 성능개선 및 2017년도 우리시 조달Mas품 납품자격 부여를 위하여 실시한 50mm이하 계량기 내구성 검사 최종 결과를 보고드림.

Ⅰ		현 황

□ 관련근거

◯ 2016년도 내구성검사 실시결과(1회: 2016.7.29., 2회 : 2016.11.29)

◯ 수도미터기술기준(산업통상자원부 고시 제2015-166호, 2015.8.03)

□ 검사현황

구분	검 사 기 간	참여업체수	비 고
1회	2016.06.07. ~ 2016.07.29	7	업체에서 구경별 2개씩 제출한 시료중 3포인트 검사후 1개선택 7포인트 내구성검사
2회	2016.10.10. ~ 2016.11.29	9

□ 검사방법

◯ 시작과 멈춤을 15초 간격으로 100,000회 반복한 후 과부하유량(Q₄)으로 100시간 연속실험

◯ 내구성검사 전․ 후 7POINT 유량(소류영역 2POINT, 대류영역 5POINT)에 대한 오차검사

◯ 업체별 오차값과 변화량을 평가기준에 의거 판정

□ 평가기준

◯ 관련규정 : 수도미터 기술기준( 6.7.2)에 의함

- 평가항목 중 1항목에서“불합격” 판정시 해당 구경 불합격 처리

◯ 내구성 10만회 검사 전 7포인트 검사시 소류영역 ± 5.0%이내, 대류영역 ± 2.0%이내 : 합격

◯ 내구성 10만회 검사 후 7포인트 검사시 소류영역 ± 6.0%이내, 대류영역 ± 2.5%이내 : 합격

◯ 내구성 10만회 검사 전 ․ 후 변화량 소류영역 ± 3.0%이내, 대류영역 ± 1.5%이내 : 합격

Ⅱ		내구성검사 결과

□ 내구성검사 최종 결과

◯ 소형계량기 생산 9개 업체에서 제출한 구경별 수도미터는 일부 구경별

불합격 품이 있음 : 첨부 최종결과서 참조

□ 내구성검사 결과분석

구분	업체수	검사수량	합격수	불합격수	합격률	비고
1회	7업체	32	25	7	78%
2회	9업체	30	26	4	86.6%	1회에서 구경별 미검사 및 불합격 업체
종합결과	9개업체	62	51	11	82.2%

Ⅲ		향후 추진계획

◯ 내구성 검사 2회 검사중에 1회이상 합격한 해당규격 업체에게 2017년        소형수도계량기 조달Mas품 납품 자격 부여

붙임 : 2016년도 내구성검사 최종 결과 1부.  끝.