투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	치과 유니트체어 수관소독 및 미생물 검사 결과보고(`16년 하반기)

1. 서북병원 진료부-1043(2016.02.03)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 치과유니트체어 수관소독 및 미생물 검사를 실시하고 다음과 같이 결과보고 합니다.

다   음 -

가. 수관소독

- 소독일시 : 2016.11.22.∼23.

- 소독업체 : ㈜ 덴토존

- 소독방법 및 절차 : 붙임참조

나. 미생물 검사결과 (기준치: 일반세균 100CFU/mL이하 )

- 검사기관 : KOTITI 시험연구원

구 분	검사의뢰	검사보고	검사결과	비고
치과유니트체어 1	2016.11.24.	2016.12.07.	적합	성적서 2부
치과유니트체어 2	2016.11.24.	2016.12.07.	적합

붙  임 : 1. 수관소독 보고서 1부.

2. 미생물 검사 성적서 2부. 끝.

주무관	김기묘		치과과장	박형옥		진료부장	12/10 서해숙
협조자
시행	진료부-13936	(		)	접수		(		)
우	03433	서울특별시 은평구 갈현로7길 49	/	http://sbhosp.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개