결재	팀장	간호1과장
	김승희	12/13 최경희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-11966

의료기기 수리 결과보고서

의료기기명

규격

취득금액

구매일자

비고

인공호흡기 또는

호흡회로

Hamilton medical AG

CH/G5

34,588,450원

2008.1.23

물품일련번호

1608041

■ 수리명세

품  명

규격

단위

수량

비고

인공호흡기 또는

호흡회로

inspiratory valve

Hamilton medical AG

CH/G5

대

1

inspiratory valve 고장

수리 내용 : 인공호흡기 내부의  inspiratory valve 교체후 인공호흡기 작동하며

에러메세지 뜨지않고 정상 작동됨.

	⇛
즉시중재필요메세지인 TF 9306 발생 하며 작동멈춤.		인공호흡기에러메세지없고 test lung 정상작동됨.

위의 의료기기에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.

2016년  12월 9일