배출시설설치사업장 지도점검 보고

주무관	정수과장
권오정	12/15 김형섭

	폐수배출시설 운영관리사항에 대하여 한국환경공단의 지도점검을 다음과 같이 보고합니다.
2016. 12. 15.
보고자 : 환경 6급 권오정

보 고 내 용
제 목	배출시설설치사업장 지도점검 보고
점검받은 일시	배출시설 점검 : 2016. 12. 15. 11:20 ~ 14:40
점검자	배출시설 점검 : 한국환경공단 박미정, 고아라
점검받은 내용	○ COD측정기 교체 확인 ○ UPS교체 확인 ○ 통합시험 - 측정기기 ↔ 데이터로그 ↔ 관제서버간 통신규격 준수여부 확인 ○ 확인검사 - COD여과시설 및 측정범위, 교정상수 등 확인 - UPS 운영상태 및 장비구성 확인
점검 결과	○ 특이사항(구두 지적사항) - TMS실 창문 2군대 방범창 반드시 설치 할 것 - 정전시 데이터로그 화면에 UPS전원으로 표시 되지 않음
기 타	- COD측정기 상대정확도를 위해 채수(2L × 4병)

붙임 : 1. 수질자동측정기기 현장확인서(한국환경공단) 1부. 끝.