결재	팀장	간호1과장
	김승희	12/20 최경희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-12205

의료기기 수리 결과보고서

의료기기명

규격

취득금액

구매일자

비고

인공호흡기또는 호흡회로

인공호흡기

nellcor puritan

bennett ,IE/PB 840

36,500,000원

2006.4.21

물품일련번호

1760635

■ 수리명세

품  명

규격

단위

수량

비고

인공호흡기또는 호흡회로

BD CPU 보드교체

인공호흡기

nellcor puritan

bennett ,IE/PB 840의 보드

개

1

BD CPU 보드

S/N1447845125

수리 내용 : BD CPU 보드교체후 인공호흡기 정상 작동됨.

에러메세지 없이 작동중지됨.	BD CPU 보드신품 (S/N1447845125)	환자에게 적용시 정상작동됨

위의 의료기기에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.

2016년  12월 20일