문서번호	도로포장연구센터-2763
결재일자	2016.12.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
윤진성		백종은	12/27 한민희
협 조
	주무관			김태우
	주무관			이창민

국가연구개발사업(2차년도) 장비부대품 검사검수 보고

2016. 12.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

국가연구개발사업(2차년도) 장비부대품 검사검수 보고

원할한 국가연구개발사업 수행을 위한 GPR장비 성능개선 부대품을 구매하여 도로함몰 위험도 평가 및 분석기술 개발 업무에 최선을 다하고자 함

□ 추진근거

○ 동공탐사 장비성능 및 분석능력 향상 방안(도로포장연구센터-1800호. ‘16.8.26.)

○ 국가연구개발사업(2차년도) 장비부대품 구매계획(도로포장연구센터-1929호. ‘16.9.13.)

□ 사업개요

○ 계약건명 : 레이더 탐지기 장비부대품 구매(국가연구개발사업-2차년도)

○ 계약기간 : ‘16.11.11 ~ ‘16.12.30

○ 계약방법 : 제한경쟁

○ 계약금액 : 79,549천원

○ 계약업체 : 대성에프에이주식회사 (대표 : 김상우)

○ 부대품 내역 및 규격

연번	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	멀티채널 GPR 운영 및 제어장치	- 멀티채널 GPR 및 주변영상 카메라 전원 제어 - 멀티채널 GPR 리프트 Up/Down 제어 - 멀티채널 GPR 탐사차량 이동거리 측정 및 수집 - 구성품 : 주제어기 : 435x177x360mm 원격제어기 : 300x184x68mm 수동제어기 : 153x83x50mm	식	1	-
2	멀티채널 GPR 외부 하우징 장치	- 멀티채널 GPR 외부 케이스 - 외부 노이즈 차폐 및 방수 구조(IP64) - 내부 전자파 차폐 - 멀티채널 GPR 지면 기준 높이 측정 - 크기 : 2,000×750×200mm - 무게 : 60kg - 재질 : 상부 및 옆면 알루미늄(전자파 차폐) 하부 PC(전자파 투과)	식	1	-
3	멀티채널 GPR 리프트 장치	- 멀티채널 GPR 높이 제어 - 높이 제어 범위(스트로크) : 200mm - 최대 하중 : 100kg - 이중 안전 장치 - 크기 : 1,300×700×550mm(최대 하강시)	식	1	-

□ 준공현황

○ 부대품 검사결과

- 멀티채널 GPR 운영 및 제어장치

연번	요구사항	실제성능
1	멀티채널 GPR 장비의 주전원 공급을 제어하고 전압 및 전류 모니터링을 통하여 정상동작 유무를 판단할 수 있어야 하며 장비 이상으로 인한 과부하시 자동 차단되어야 한다.	요구사항충족
2	멀티채널 GPR 리프트의 상승 및 하강을 제어하여 할 수 있어야 하며 또한 지표면으로부터의 높이를 측정하는 장치와 연결하여 그 정보를 출력할 수 있어야 한다.	요구사항충족
3	DMI와 속도측정 장치를 연결하여 이로부터 입력된 정보를 통해 차량의 이동거리와 속도를 측정할 수 있어야 하며 측정된 데이터를 내장된 화면에 표시하고 탐사 데이터에 반영할 수 있도록 출력하여야 한다.	요구사항충족
4	주변영상 촬영용 카메라의 전원 공급을 제어할 수 있어야 한다.	요구사항충족
5	멀티채널 GPR 제어기와 동일한 기능을 수행하는 스위치가 내장된 운영 데스크용 원격 제어기를 연결 할 수 있어야 하며 또한 리프트의 상승과 하강을 수동으로 제어할 수 있는 수동제어기를 연결할 수 있어야 한다.	요구사항충족
6	장치의 운영을 위한 주 전원으로 일반 AC-220V를 입력받으며 비상시에는 멀티채널 GPR 리프트의 제어를 위해 차량용 배터리(DC-24V)를 전원으로 연결 할 수 있어야 한다.	요구사항충족
7	탐사 운용 S/W에서 장치의 제어 인터페이스로 10/100 Ethernet을 사용하여 정의된 IP 번호를 통해 접속할 수 있어야 한다.	요구사항충족
8	멀티채널 GPR 제어기는 랙 캐비닛에 수납할 수 있는 규격으로 4U 크기 표준을 따른다.	요구사항충족
9	장비 이상 및 비상시 전원을 즉각적으로 차단할 수 있는 비상정지 스위치를 구비하여야 한다.	요구사항충족

- 멀티채널 GPR 외부 및 내부 하우징 장치

연번	요구사항	실제성능
1	탐사를 위한 전자파가 송수신되는 하부 커버를 제외한 내부 프레임 및 외부 재질은 전자파 차폐가 가능한 재질로 구성하여 외부 노이즈를 차단할 수 있어야 한다.	요구사항충족
2	외부 하우징의 크기는 일반도로 한 차선을 1회 측정으로 탐사할 수 있도록 그 폭은 최소 2m 이상이어야 한다.	요구사항충족
3	하우징 내부에는 내부 회로 노이즈로 인한 신호 간섭을 최소화 할 수 있는 전도성 전자파 차폐재로 보강되어야 하며 내연성이 확보된 재질이어야 한다.	요구사항충족
4	멀티채널 GPR 높이 측정 장치가 내장되어 노면으로부터의 높이를 측정할 수 있어야 하며 그 해상도는 최대 10mm 이하여야 한다.	요구사항충족
5	차량 하부에 장착되어 도로위에서 사용되는 장비의 특성 상 방수, 방진 구조로 되어야 한다.	요구사항충족

- 멀티채널 GPR 리프트 장치

연번	요구사항	실제성능
1	GPR 안테나의 높이는 탐사 시 지면으로부터 100mm 이내로 밀착할 수 있어야 하며 비 탐사 시에는 200mm 이상 이격할 수 있도록 리프트 제어 범위(stroke)는 200mm 이상이어야 한다.	요구사항충족
2	제어 범위 제한용 Limiter 스위치를 내장하여 제어 범위 이상의 동작으로 장비에 손상을 주지 않도록 하여야 한다.	요구사항충족
3	사용 전원은 DC-24V로 비상 시 차량 배터리를 전원으로 사용할 수 있어야 한다.	요구사항충족
4	멀티채널 GPR과 리프트를 연결하는 고정 구조물은 결속 및 연결 해제가 가능하도록 하여 정비에 용이하도록 한다.	요구사항충족
5	이동 및 탐사 시 장비의 도로면 추락으로 인한 안전사고를 방지하기 위한 2차 안전 고리 및 와이어를 장착하여야 한다.	요구사항충족
6	차량 하부에 장착되어 도로위에서 사용되는 장비의 특성 상 방수, 방진 구조로 되어야 한다.	요구사항충족

※ 납품된 부대품은 서울시 운용장비(차량형 GPR)와 호환됨

※ 납품된 부대품의 성능확인을 위해 송수신 안테나를 탑재하여 시험함

○ 준공사항

- 준공검사일자 : ‘16.12.26.

- 준공금액 : 금79,549,000원정(금칠천구백오십사만구천원정)

- 검수물품

구 분	납품품목	수량	비고
부대품	- 멀티채널 GPR 운영 및 제어장치 (주제어장치, 원격제어장치, 수동제어장치)	1식	-
	- 멀티채널 GPR 외부 하우징 장치	1식	-
	- 멀티채널 GPR 리프트 장치	1식	-
관련서류	- 사업완료 성과품 (※ 각 부품 설계 자료, 장비 결선도, 사용설명서 포함)	각1부	-
	- 품질인증서	각1부	-
	- 시험성적서(검·교정 결과 확인서 포함)	각1부	-

○ 보고자의견

- 레이더 탐지기 장비부대품 구매(국가연구개발사업-2차년도) 사업이 정상 준공됨을 확인하여, 본 검사·검수를 완료코자 함

붙임 1. 검사·검수 사진대지 1부.

2. 사업완료 성과품(설계도, 결선도, 사용설명서, 부대품사진, 성능결과) 각1부.

3. 품질인증서 및 시험성적서 각1부.  끝.