문서번호	미생물검사과-2315
결재일자	2016.12.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
한지선	차영섭	12/29 김복순

바이러스 실험실 『대용량 냉장원심분리기』 고장발생 및 점검결과 보고

2016. 12.

수질분석부 미생물검사과

『대용량 냉장원심분리기』고장발생 및 점검결과 보고

바이러스실험실의 원·정수 바이러스 검사의 농축 과정에 사용되는 필수장비인 대용량 냉장원심분리기의 고장으로 장비를 점검하고 그 결과를 보고합니다.

2016. 12. 29.

보고자 : 주무관  한 지 선

가. 장 비 명 : 대용량 냉장원심분리기

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	41**************2
모 델 명	Avanti J-20 XP
제 조 사	벡크만쿨터
구 입 처	동영과학
설치 일자	2000.12.12
구입 가격	금58,503,320원정(금오천팔백오십만삼천삼백이십원정)

나. 고장증상 : 보드이상으로 작동불가

다. 점검업체 : 한국벡크만쿨터㈜

라. 점검 결과

- 장기간(16년) 장비를 사용함에 따라 노후된 모터보드의 교체가 필요함

대용량 냉장원심분리기 사진

마. 담당자 의견

1) 장비의 불용처리

: 사용연수(16년)가 내용연수(10년)를 초과하며, 수리 견적(붙임 1)이

경제적 수리한계를 초과하므로 불용하는 것이 타당함

- 수리 견적 : 6,050,000원

- 경제적 수리한계  : 취득가격×{(70/100)-사용연수/(2×내용년한)}

=58,503,320원×{(70/100)-16/(2×10)}

=-5,850,332원

2) 대용량 냉장원심분리기 사용 방안

- 2017년 신규장비 신속 구매

- 신규장비 구매시까지 원생동물 실험실 보유 대용량 냉장원심분리기(Avanti

J-26 XPI) 사용(일정 사전 협의)

바. 향후 계획

- 대용량 냉장원심분리기는 2000년 구입하여 내용연수(10년)가 도래하고 수리 견적이 경제적 수리한계를 초과하므로 불용하고자 함

붙임 1. 수리견적서 1부.  끝.