문서번호	품질지도과-572
결재일자	2014.3.21.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
강서구		이강호	03/21 권영찬
협 조
	총무과장			이의기
	주무관			최중덕
	주무관			김은영

2014년도 시험장비 교정검사 추진 결과 보고

2014. 3.

서울특별시 품질시험소

(품질지도과)

2014년도 시험장비 교정검사 추진 결과 보고

「국가표준기본법」제14조 및 「국가교정기관 지정제도 운영요령」제41조의 규정에 의거 시험기기의 정밀정확도 유지를 위한 교정검사를 실시하고 그에 대한 결과 보고임.

Ⅰ

교정검사 개요

교정대상 : 공기량 측정기 등 4종 6점

❍ 공기량측정기 2점, 버어니어캘리퍼스 1점, 염화물측정기 2점, 콘크리트테스트헴머 1점

검사의뢰일 : 2014. 2. 18(교정검사일 2014.2.20, 3.4)

교정검사수수료 : 210천원

교정기관 : 한국산업기술시험원

Ⅱ

교정검사 결과

공기량측정기 등 4종 6점에 대한 교정검사를 의뢰한 결과, 공기량 측정기 등 2종 3점은 교정검사 시행하고 염화물 측정기 등 2종 3점은 노후 및 고장으로 교정불가 통보됨

❍ 공기량측정기 2점 및 버어니어 캘리퍼스 1점은 양호한 것으로 측정됨

❍ 염화물측정기 2점에 대하여는 표준 값 대비 지시 값 차이가 크게 나왔고, 또한 전원불량으로 제조사 문의 및 수리가 필요하다고 통보되었으며,

❍ 콘크리트 테스트 헴머 1점에 대하여는 건전지 교체 불가 통보됨

연번	품 명	수량	모 델 명	용 도	결 과	교정검사수수료
1	공기량측정기	2	HJ-3100, 위싱턴형(7ℓ)	공기량 측정	교정완료	218,000원
2	버어니어캘리퍼스	1	-	길이 측정	교정완료	12,860원
3	염화물측정기	1	KTR. JP/CL-203F, 디지털	염화물 함유량 측정	교정불가	0원
	염화물측정기	1	SALT METER CL-203Z	“	교정불가	0원
4	콘크리트테스트 헴머	1	α-750RX	콘크리트압축강도 측정	교정불가	0원
할 인 금 액						21,180원
합 계						209,680원

Ⅲ

조 치 계 획

교정검사를 시행한 공기량측정기 등 2종 3점 교정검사수수료는 한국산업기술시험원 세금계산서 청구에 의거 정산 지출하고,

교정검사 불가 통보된 염화물측정기 2점 및 콘크리트테스트 헴머 1점은 취득일로부터 18년이 지난 내구연한이 경과된 노후된 장비로 신규장비로 교체가 필요하나,

건설기술관리법 시행규칙 제38조(품질시험 및 검사 등 업무 및 기준) 제2항의 규정에 의하면 품질시험 및 관리계획을 수립하는 모든 현장에는 본 장비를 비치하도록 되어 있어「품질관리 현장 확인 기동반」에서 염분측정기 및 콘크리트 햄머를 보유하여야 할 필요성이 없음에 따라 우선 본 장비는 불용처리하고 추후 장비보유 필요성이 발생되면 구매코자 합니다.

<불용처리 장비내역>

품 명	형 식	수량	취득년월일	내구연한	불용결정사유
계		3점
염화물측정기	c-6	1	‘96.11.4	10년	내구연한 경과 및 노후
염화물측정기	cl-203z	1	‘96.11.4	10년	“
콘크리트테스트 헴머	alpha-750rx	1	‘96.11.4	10년	“

붙임 : 1. 세금 계산서 및 교정 정산 내역서 1부.

2. 교정성적서 각 1부.

3. 품질시험 및 검사 관련 법 규정 발췌 1부. 끝.