문서번호	연구지원부-19297
결재일자	2016.12.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장		서울특별시보건환경연구원장
조성준	성정웅	이형우		12/30 정권
협 조
	총무팀장		손광언
	주무관		서주태
	주무관		장세일
	주무관		박영만

2016년 연구실 정기점검 결과

2016. 12.

보건환경연구원

(연구지원부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 연구실 정기점검 결과

연구실의 안전사고 예방 및 환경 개선을 위한 정기점검 결과를 보고하고 미흡한 부분에 대한 개선을 시행 하고자 합니다.

Ⅰ. 추진 근거

근거법령 및 방침

○「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제8조(연구실 안전점검의 실시)

○ 미래창조과학부 고시 『연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침』

○ 연구지원부-3490(2016. 3.16.)호의『2016년 연구실 안전환경관리 추진계획』

Ⅱ. 추진 개요

정기점검 용역 시행

○ 수행업체 : ㈜누리앤소방 (미래창조과학부 지정 안전점검 업체)

○ 용역기간 : 2016.11.16.~12.20.(35일)

○ 용역내용 : 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」상의 연구실 정기 안전점검 수행

○ 용역대상 : 보건환경연구원 연구실 101개소(검사소 포함)

○ 용역결과 : 연구실 정기 안전점검 결과 보고서(붙임 참조)

Ⅲ. 점검 결과

평가등급 기준

등급	상 태
1	연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2	연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태
3	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태
4	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하여야 하는 상태
5	연구실 안전환경 또는 연구시설의 심각한 결함이 발생하여 안전상 사고발생위험이 커서 즉시 사용을 금지하고 개선해야 하는 상태

※ 기준근거 : 연구실 정기점검 및 정밀안전진단 종합 평가 기준 (미래창조과학부 고시 제2015-68호)

분야별 평가등급 분포

등급 분야	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	합계
일반안전	55	41	5	-	-	101
기계안전	-	1	-	-	-	1
전기안전	85	15	1	-	-	101
화공안전	-	40	3	-	-	43
소방안전	96	5	-	-	-	101
가스안전	-	9	-	-	-	9
산업위생 안전	77	23	1	-	-	101
생물안전	-	6	-	-	-	6

연구실 안전등급

부 서	팀	연구실 (개소)	등급(개소)			비 고
			1등급	2등급	3등급
합 계		101	21 (20.8%)	70 (69.3%)	10 (9.9%)
식품의약품부	식품안정성팀	4		4
	영양평가팀	4	1	3
	첨가물검사팀	4	2	2
	의약품검사팀	7	1	5	1
	화장품연구팀	5	1	4
	생활보건팀	5	4	1
	특수검사팀	1		1
	연구기획팀	1		1
질병연구부	감염병검사팀	5	1	4
	미생물관리팀	7	1	6
	바이러스검사팀	4	1	3
	면역진단팀	2		2
대기환경연구부	기후대기팀	4		2	2
	대기화학팀	2	1	1
	실내환경팀	2	1		1
	대기측정관리팀	1			1
	입자연구팀	4		4
	시민생활연구팀	1		1
물환경연구부	물환경생태팀	1		1
	먹는물분석팀	3	1	2
	수질화학팀	3		1	2
	토양폐기물팀	2		2
축산물부	축산물관리팀	3	1	2
	동물방역팀	5	3	2
	안정성분석팀	9	1	8
강남농수산물검사소	농산물검사팀	2		2
	수산물검사팀	1			1
	강서지소	2		2
강북농수산물검사소	한약재검사팀	2		1	1
	잔류농약검사팀	2		1	1
	안정성검사팀	3	1	2

분야별 지적사항

분야	지적사항	건수
가스 안전	가스경보장치(가연성) 미설치	3
	가스배관 흐름방향 및 가스명칭 미표시	4
	고압가스 보호캡 미설치	1
	고압가스용기 고정상태 불량	1
기계 안전	기계설비 바닥 미고정	1
	유해위험기계기구 안전검사 미실시	1
산업위생 안전	개인보호구 미비치	11
	구급용구 미비치	11
	환기팬 24시간 가동 상태	5
	흄후드 제어풍속 미흡	13
생물 안전	의료폐기물 표시 미흡	4
	일반폐기물과 의료폐기물 혼재	1
	폐기물용기에 안전덮개 미설치	2
소방 안전	소화기 충압상태 불량	2
	피난구유도등 미설치	3
일반 안전	안전관리규정 미비치	31
	연구실 내 선반 위 물품 적재	16
	연구실 내 음식물 섭취	2
	연구실 정리정돈 미흡	3
	연구실과 일반구역 미분리	1
	출입문 비상연락망 미비치	14
전기 안전	멀티콘센트 바닥방치 및 고정상태 불량	1
	분전반 내 접지선 탈락	1
	분전반 명판 미부착	3
	분전반 앞 장애물 비치	7
	연구실 내 개인전열기 비치	2
	전기기계기구 충전부 노출	2
	전선 연결부 단자 조임 등 접속불량	1
	접지 콘센트 미사용	4
화공 안전	물질안전보건자료(MSDS) 미비치	6
	미사용 시약 장기간 보관	1
	보관(시약 또는 인화성물질) 부적합	11
	빈 시약병 방치	3
	세안장치 미설치	2
	폐액 적정처리 미흡	7
	폐액용기 밀폐 상태 미흡	3
	폐액용기 보관장소 미지정	1
	화학물질 경고표지 미부착	20
	화학물질 성상별 분리보관 상태 미흡	2
	흄후드 내 시약 다량 보관	7
총합계		214

분야	일반	기계	전기	화공	소방	가스	산업위생	생물	합계
지적사항 수	67	2	21	63	5	9	40	7	214
백분율(%)	31.31	0.93	9.81	29.44	2.34	4.21	18.69	3.27	100

Ⅳ. 향 후 계 획

점검결과에 따른 지적사항 개선

○ 각 부서별로 지적사항에 대한 개선 실시

○ 부서별 자체 조치가 불가한 사항은 연구지원부에서 지원하여 개선

지적사항에 대한 자체 교육 실시

○ 향후 안전점검 시 동일한 지적사항이 발생하지 않도록 각 부서 연구활동종사자들을 대상으로 사례 위주 교육 실시

붙임 : 정기점검 용역 결과 보고서 1부.  끝.