문서번호	정수시설과-248
결재일자	2017.1.6.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
조익수	김광수	박용석		01/06 유영춘
협 조

풍납 원수 수질자동측정기 일일 점검일지

❍ 점검등급 : 일일 점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점검일   : 2017년 1월 5일

근무자	주간	조익수.박영률		야간	김광수.강종운
장비명	주요 점검 사항		점검 결과
			09시~18시			18시~24시
PH 수온 탁도	* 시료의 적정 유입량 점검 * 전극 오염 여부점검 * 측정값의 정상여부 * 측정부의 청소 및 출력상태		이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
잔류염소	* 시료 및 시약의 유입상태 * 측정셀의 오염 및 누액여부 * 측정값의 정상여부		이상없음			이상없음
NH3-N	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부 * 시료펌프의 정상여부		이상없음			이상없음
TOC	* 시료 유입상태 점검 * 시약 잔량 및 유입상태 확인 * 튜브 내부의 이물질 제거 상태		이상없음			이상없음
시안	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부		이상없음			이상없음
폐놀	* 필터의 오염여부 * 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 측정부 광원부 디스플레이의 정상여부		이상없음			이상없음

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 전 · 후단 잔류염소 실측정값 계측값 비교분석 -전 · 후단 계측기 Span조정 및 에어제거 ▶ NH3-N 실측정값 및 계측값 비교분석 -시약 공급펌프 및 교반기 가동상태, 세척수 공급상태 점검 ▶ 총유기탄소(TOC)계측기 점검 및 청소 - 시료물량 막힘 원수호스 정비후 정상 작동 ▶ 탁도 수조청소 및 실측정값 계측값 비교분석 ▶ 각 계측기 시약잔량 및 공급상태 점검 ▶ 수조 청소 및 주변 정리 - 탁도, 원수센서감시(PH, 전기전도도, 수온센서) - 전•후단 잔류염소, 원수수질감시(탁도, TOC, NH3-N)
18시~익일09시	▶전,후단 잔류염소 실측정값 계측값 비교분석 -전,후단 계측기 Span조정 및 에어제거 -계측기 PH조절용 CO2공급량 조정 및 용기압력 점검 ▶생물경보장치 물벼룩 활동상태 불량(연락함) -수조 수위 및 에어 공급상태 점검 -원수 공급 및 배수밸브 정비 ▶NH3-N 실측정값 계측값 비교분석 -교반기 및 시약펌프 가동상태 점검 ▶계측기용 전기전도도 센서 점검 및 정비 ▶조류측정기 조류 및 총클로로필 트렌드 비교분석 ▶각 계측기 시약잔량 및 공급상태 점검
특이사항	※ 폐놀 자동계측기 원수유입라인 누수로 정비(이상없음)