문서번호	정수과-177
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
오승용		서한호	03/24 김동기
협 조
	주무관			김병찬

『건강하고 맛있는 서울의 수돗물 아리수』

실험실 탁상용 탁도측정기 점검결과 보고

2014. 3.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

실험실 탁상용 탁도측정기 점검결과 보고

실험실 탁상용 탁도측정기가 작동되지 않아 점검한 결과 Power Board 고장으로 확인되어 관련 부품을 교체·수리하고자 함

탁도측정기 현황

장비명(수리대상) : 2100N 탁도계 2대

용   도 : 탁도측정(수질을 정의하는 지표)

구입연도 : 2003년, 2005년

제 조 사 : HACH, USA

측정원리 : 빛의 산란광 측정

측정범위 : 0 ~ 4,000NTU

점검내용

점검일자 : 2014. 3. 21(금)

점 검 자 : 공업7급 오승용, ㈜유일랩테크 김종민

점검결과

- 두 장비 모두 전원 리셋으로 초기화 불능

- Power Board에 문제발생 인지하고 Power Board교체후 정상동작 확인

보고자 의견

두 장비 모두 Power Board Module 교체

침전수 탁도 측정 및 수질온라인측정기(탁도) 정상작동 확인 등 주요 측정장비로서 전문업체에 조속한 부품 구매 및 교체·수리하고자 함

※ 점검업체 소견 : 별첨

행정사항

소요예산 : 1,064,800원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

구매방법 : 신용카드 결제

붙임문서 : 수리점검 내역서 1부. 끝.