보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	01/16 정의석

수질의 안전성 감시와 배급수과정에서의 수질변화 경향을 파악하고 측정자료가 시민 에게 공개중인 관내 수질자동측정기에 대하여 점검 등을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2017. 01. 16.

보고자 : 주무관  박순덕

□ 점검일시 : 2017.01.12.~ 01.13.(2일간)

□ 출 장 자 : 박찬삼,박순덕,유림테크(주)

□ 출 장 지 : 공릉배수지등 19개소(21개지점)

□ 점검결과

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2017.01.12 13:30~14:00	공릉배수지 (유입부)	· 탁도 0.029NTU · 잔류염소값 보정(0.34mg/L→0.33mg/L) ※ 차염 0.03mg/L 투입 : 12.20.09:00~	HACH-1720E(미) DKK(일본)
	공릉 배수지 (유출부)	· 잔류염소값 보정(0.28mg/L→0.30mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.12 15:00~15:30	상계가압장	· 잔류염소값 보정(0.23mg/L→0.25mg/L) · pH값 교정(6.99→7.15) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.12 11:00~12:00	월계배수지 (유입부)	· 탁도 0.060NTU · 잔류염소값 정상표출(0.32mg/L)	nanochem9200 HACH-1720D
	월계배수지 (유출부)	· 잔류염소값 정상표출(0.25mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.13 14:30~15:00	수유가압장	· 잔류염소값 보정(0.23mg/L→0.25mg/L) · 전기전도도 쳄버교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.12 14:00~15:00	사 업 소	· 잔류염소값 보정(0.24mg/L→0.22mg/L) · 잔류염소센서 및 비즈교체 · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.13 13:30~14:00	수유2동 (흰구름어린이공원)	· 잔류염소값 보정(0.20mg/L→0.24mg/L) · pH교정(6.61→7.13) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2017.01.12 13:00~13:30	월계2동 (월계119)	· 잔류염소값 보정(0.21mg/L→0.24mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체 · 수온값 보정(4.7℃→4.3℃)	TOA-DKK (일본)
2017.01.13 13:00~13:30	방학3동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.23mg/L→0.22mg/L) · 탁도 측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.12 15:30~16:00	상계3동 (불암대림아파트)	· 잔류염소값 보정(0.25mg/L→0.24mg/L) · 전기전도도값 보정(253㎲/㎝→256㎲/㎝) · 탁도측정부 이상없음	HACH-SC1000 (U.S.A)
2017.01.13 11:30~12:00	도봉1동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.25mg/L→0.24mg/L) · 전기전도도값 보정(251㎲/㎝→259㎲/㎝) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.13 11:00~11:30	도봉2동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.25mg/L→0.26mg/L) · pH 교정(6.45→7.10) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.13 14:00~14:30	4.19배수지	· 잔류염소값 보정(0.21mg/L→0.17mg/L) · pH 교정(6.50→7.13) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.12 10:00~10:30	번동소배수지	· 잔류염소값 보정(0.20mg/L→0.19mg/L) · 전기전도도값 보정(251㎲/㎝→248㎲/㎝) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.12 10:30~11:00	월계2동 (청백3단지)	· 잔류염소값 보정(0.24mg/L→0.26mg/L) · pH값 교정(6.54→7.13) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.12 16:00~16:30	창동 (건영케스빌)	· 잔류염소값 보정(0.26mg/L→0.25mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2017.01.13 15:30~16:00	미아5동 (응달마을공원)	· 잔류염소값 보정(0.30mg/L→0.26mg/L) · pH값 보정(6.71→7.15) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)
2017.01.13 15:00~15:30	미아가압장	· 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.26mg/L) · pH값 보정(6.66→7.23) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)
2017.01.13 10:00~10:30	수유3동 (강북구청)	· 잔류염소값 보정(0.15mg/L→0.16mg/L) · 탁도측정부 세정 · 전기전도도값 보정(245㎲/㎝→267㎲/㎝)	고시스 (독일)
2017.01.13 10:30∼11:00	창5동 (가인초등학교)	· 잔류류염소값 보정(0.24mg/L→0.18mg/L) · 탁도측정부 이상없음	고시스 (독일)

끝.