문서번호	정수과-535
결재일자	2017.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김선례		최철웅	01/13 이성락
협조

환경측정기기(수질TMS) 정도검사 대비 사전점검 결과 보고

2017. 1

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

환경측정기기 정도검사 대비 사전점검 결과 보고

배출수처리시설 내에 설치․운용되고 있는 환경측정기기(TMS : 수질자동측정기)에 대한 정도검사 관련 사전점검을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		정도검사 개요

○ 배출수처리장 방류수 수질자동측정기기 정도검사 현황

측정기명	화학적산소요구량(COD) 측정기	부유물(SS) 자동측정기	수소이온농도(pH) 자동측정기
제작사	한국엔바테크	HACH	HACH
모델명	ENVA-K602	SC100, Solitax sc	SC-100 DPD1P1
설치월	2007.12월	2007.12월	2007.12월
정도검사일	2016. 1. 25. ~ 1. 26.	2016. 1. 25. ~ 1. 26.	2016. 1. 25. ~ 1. 26.
정도검사주기	1년	1년	2년
비 고	2017년 정도검사대상	2017년 정도검사대상	2018년 정도검사대상

○ 검사기간 : 2017. 1. 18 ~ 1. 20(접수완료)

○ 검사기관 : 한국산업기술시험원(KTL)

Ⅱ		사전점검 결과

○ 기    간 : 2017. 1 11 ~ 1. 12

○ 점검업체 : 한국엔바테크

○ 점검내용 : 시약튜브, 센서 등 소모품 교체 여부 측정기기 점검

○ 점검결과 : COD 측정기의 센서등 일부 부품 교체 필요(교체주기 6개월~1년)

○ 점도검사 수행

- 기 간 : 2017. 1. 16 ~ 1. 20

- 측정기기 제작사에서 정도검사 실시 전 계측기 점검 및 소모품 교체, 교정 및 정도검사 기술지원

- 정도검사 완료 후 설정 범위 변경 및 교정 후 정상가동 상태 확인

Ⅲ		소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 4,792천원

○ 계약방법 : 전자수의계약

○ 계약업체 : 한국엔바테크 대표 민선홍

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

첨부 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각1부.  끝.