	도봉소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비 구급단말기 고장발생 보고서(창동)

장비명(건명)	구급장비 (구급단말기)	관리부서	창동119안전센터
고 장 일 시	2017. 01. 19. 10:00 경	장 소	창동119안전센터 사무실 내
제조업체	삼성전자
조 치 사 항	자체 수리 불가로 해당 A/S 문의
원인 및 상태	배터리 부족으로 충전시(전용충전기 사용)에도 배터리 충전이 안됨.
담당자 의견	구급단말기 내 배터리 교체 요망
그 밖의 사항	배터리 교체시 금액 발생 예정
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역			담당자	비고
	없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 01월 19일 장비 담당자 소방교 박근주 확인자 소방경 전 철 도봉소방서장 귀하

	창동119안전센터장
담당자	박근주		3팀장	남형관		119안전센터장	01/19 전철
협조자
시행	창동119안전센터-202	(		)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해등로 25	/
전화	02-996-0119	/전송	02-902-0119	/	pissac@seoul.go.kr	/	대시민공개