문서번호	미생물검사과-119
결재일자	2017.1.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장		서울물연구원장
한지선	차영섭	김복순		01/23 정득모
협 조

생물감시장치 운영관리 매뉴얼 완료 보고

2017.01

수질분석부 미생물검사과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	’16 연구과제 자문검토
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□	향후 보도자료 배포
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

생물감시장치 운영 매뉴얼 완료 보고

취수원의 유해물질 유입 감시를 위해 운영중인 생물감시시스템의 매뉴얼 작성을 완료하여 현장에서 최적 운영관리 될 수 있도록 함

Ⅰ		개 요

□ 제    목: 생물감시 운영 매뉴얼

□ 목    적: 생물감시장치의 지속적이고 체계적인 운영 및 관리

□ 추진근거

- 수도법 시행규칙 제9조(안전 및 보안을 위한 시설기준, 10,000 ㎥/일 이상 취수시설)

- 취수장설치 생물감시장치 운영방안 연구과제 추진요청(수질과-4662, ’14.7.4.)

- 생물감시장치의 효율적 운영방안 연구과제 수행(’15.2.~’16.12.)

□ 설치현황

종류	물벼룩 생물감시장치	반달말 생물감시장치	전기화학적활성미생물 생물감시장치
모델명	DaphTox, bbe	HK-1100, ㈜환경바이오	HATOX-2000, ㈜코비
설치장소	풍납취수장	강북, 자양취수장	암사정수장
설치시기	’05(구의)→ ’12(풍납 이전)	’12(강북), ’15(자양)	’12(암사)
생 물 종	큰 물벼룩 (Daphnia Magna)	반달말 (Closterium ehrenbergii)	전기화학적 활성미생물 (Shewanella putrefaciens 등)
측정원리	행동 패턴 수치화	광합성 효율 변화	미생물전지 전류 변화

※ 광암정수장 : 팔당취수장(K-water) 생물감시장치(물벼룩, 반달말) 운영

□ 활용대상: 취수장(정수장) 생물감시장치 담당부서

Ⅱ		추진 경과

□ 운영 매뉴얼 초안 작성, 담당자에게 이메일 배포(’16.12월)

□ 생물감시장치 운영관리 간담회 개최(’16.12.21.)

□ 생물감시장치 현장 방문교육 및 의견청취(’17.1.4.~1.6.)

□ 청취의견 바탕으로 매뉴얼 수정(~’17.1.18.)

Ⅲ		주요 내용

□ 운영관리방법 : 부품세척, 장비점검, 시료측정 및 결과확인

□ 생물 최적조건 유지 방법

- 물벼룩 : 출생후 4일~10일 사이인 25 pixel 이하의 물벼룩 사용

- 반달말 : 배양액 층분리 또는 혼탁한(세균 오염) 경우 교체

- 전기화학적활성미생물 : 발생전압 100~500 mV 유지

□ 운영기준

구 분	물벼룩 생물감시장치 독성도 (toxic index)		반달말 생물감시장치 독성도 (WEM-TOX, %)		전기화학적활성미생물 생물감시장치 독성도 (Toxicity, %)
양 호	5 미만 (안정※ 2이하)	초록색	2.5 미만 (안정 1이하)	파란색	6 미만 (안정 3이하)	없음
관 심	5	노란색	2.5	주황색	6	Caution (D-하강, R-상승)
경 계	10	빨간색	5	빨간색	12	Warning (D-하강, R-상승)

※ 안정 : 정도관리시 보다 정확한 평가를 위해 생물 상태가 매우 안정할 때의 내부기준

□ 생물감시경보제 운영(안)

- 단계 : 관심/경계/심각/해제

- 1년간(2017년) 시범운영 및 데이터 검토후 보완

Ⅳ		향후 계획

□ 해당부서에 매뉴얼 배포(’17. 1월중)

□ 생물종별 생물감시 운영기준안으로 장비 설정 기준 변경(’17. 2월중)

□ 유지관리용 시험물질 투입실험 및 장비상태 점검(분기 1회)

□ 생물감시 담당자 변경시 등 교육 및 자문(년 1회 및 수시)

붙임 : 생물감시 운영 매뉴얼 1부.   끝.