문서번호	행정지원과-2259
결재일자	2017.1.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		서부수도사업소장
김태호	우안제	서경만		01/25 강홍기
협 조

2017년 서울워터나우(SWN)
수질자동감시시스템 운영 및 유지관리 계획

2017. 1.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2017년 서울워터나우(SWN)

수질자동감시시스템 운영 및 유지관리 계획

수질자동감시시스템의 안정적인 운영을 통해 아리수의 생산에서부터 수도꼭지까지의 수질변화를 실시간으로 감시하여 수질사고를 사전에 대비하고, 자료공개를 통한 수질 홍보에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	운영 근거

□ 환경오염사고 예방 및 수습업무처리규정(환경부예규 제251호, 2005.1.7)

□ 환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 고시

(국립환경과학원고시 제2012-20호)

□ 수질자동감시스템 운영관리지침 개정통보(수질과-430, 2013.1.21)

□ 2017년 수질자동감시시스템 세부운영 계획(급수운영과-570, 2017.1.19)

Ⅱ	운영방향 및 목표

□ 운영방향

수질자동측정기의 안정적 운영과 유지보수

공급과정의 수질에 대한 조기경보체계를 유지․관리하여 수질의 안정성 확보

수집된 데이터를 활용하여 아리수 수질관리 업무를 효율적으로 수행

감시시스템 운영에 관한 종합계획을 수립․시행하여 수질오염 사고를 미연에 예방

□ 목  표

가동목표 : 년 가동율 99.7%이상 유지 (2016년 99.9%)

기    간 : 2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31

감시 운영체제 강화

- 수질자동감시스템 담당자 지정 및 SMS전송 연계 비상 대응체제 강화

- 야간 및 공휴일 감시강화(당직자 교육 및 비상연락체계 정비)

- 관련부서(급수운영과,시설관리과)와 협조체계 유지, 시스템 오작동 최소화

- 수질 이상시 운영관리지침에 의한 보고․주민공지 및 현장조치 보고

측정데이터 신뢰도 향상

- 자체 정기․수시 점검 및 보정을 실시하여 측정값 정확도 유지

- 유지보수업체 합동점검(통신점검 분기1회, 기기점검 월1회)을 통해 최상의 운영상태유지

- 측정장비 법정정도검사(탁도,잔류염소 2년1회) 실시하여 측정자료 신뢰도 확보

- 수질측정자료의 대시민공개로 수질홍보 및 수질감시기능 강화

Ⅲ	수질감시시스템 운영현황

관내 수질자동측정기 설치 및 운영현황

- 수질자동측정기 : 총 30개소 34대

- 배수지 : 19개소 23대, 가압장 : 2개소 2대, 수도꼭지 : 9개소 9대

- 측정항목: 1항목-탁도(증산유입, 와우산유입), 잔류염소(백련유입, 북악터널유입)

5항목-탁도, 잔류염소, pH, 수온, 전기전도도

수질자동측정기 담당자 지정

- 은평구, 서대문구 : 수질팀 환경8급 김태호

- 마포구 : 수질팀 환경8급 류현선

Ⅳ	2017년 주요 추진사항

2017년 수질자동측정기 유지보수

- 정도검사 대비 일제 점검 : 3월-4월

- 유지보수업체 합동점검 : 월 1회

- 년 2회(6월, 9월) 측정기 소모품 구매 및 주요 센서교체

서버 운영 프로그램 및 HMI 프로그램 업그레이드

- 목적 : 서버 보안 강화

- 업그레이드 내용

․ 서버 운영 프로그램 : 윈도우XP ⇒ 윈도우7

․ 수질감시시스템 운영 프로그램 : IN TOUCH 8.0 ⇒ IN TOUCH 10.0

- 소요예산 : 약 5,000천원

수질자동측정기 법정정도검사

- 목적 : 측정기기의 정확도와 정밀도 검증을 통한 측정자료에 대한 신뢰도 확보

- 정도검사 계획

․ 검사기간 : 정도검사 계획수립 후 5월 8일(월) ~ 5월 12일(금) 5일간

․ 검사방법 : 정도검사 대행기관(한국산업기술시험원)에 검사 신청

․ 검사주기 : 2년 1회

․ 검사대상 : 13개소 26대(탁도 13대, 잔류염소 13대)

․ 소요예산 : 총 11,427,000원

․ 산출근거 : 탁도계 13대 × 439,000원/대 = 5,707,000원

잔류염소계 13대 × 440,000원/대 = 5,720,000원

Ⅴ	실시간 수질감시 체계 수립

수질자동감시시스템 24시간 감시운영 체계

- 본부 급수운영과(시스템 전체 감시), 정수사업소(해당 정수센터 감시)

- 수도사업소

· 주간 : 수질팀 담당자가 수질감시시스템을 이용 감시

· 야간 및 공휴일 : 당직자가 당직실에 설치된 수질감시시스템을 이용하여 감시

경보발령시 대응요령

- 경보 발령기준

· 탁도(0.5NTU초과), 잔류염소(0.1㎎/L미만), pH(5.8미만 또는 8.5초과) 10분 경과 후

※ 지역배수지(북악·와우산·증산)는 탁도(0.3NTU이상), 잔류염소(0.2m/L이하) 경보 발령기준을 강화하여 설정

- 재염소투입설비와 연계 운영을 위한 자체(1단계) 잔류염소 경보 설정

․ 삼우배수지(0.17mg/L이하), 자하문배수지(0.15mg/L), 송죽원(0.15mg/L이하)

※ 지역배수지(북악·와우산·증산)는 잔류염소(0.25m/L이하)로 설정

- 경보음 발생확인

· 당직중 수질자동감시시스템 경보음 발생시 지점 확인 후 경보음 제거 및 수질팀 담당자에 신속하게 유선 연락

- 수질사고 유무확인

· 경보음 발생지점을 현장 조사하여 수질이상 또는 계측기 이상여부 확인

· 관련수계 주변 배급수 계통 공사유무 확인

- 수질이상시 동향보고

· 확인결과 수질이상인 경우 보고체계에 의거 보고하고 필요한 수습조치 시행

고장수리 및 유지보수

- 고장시 즉시 수리하고, 적기에 유지보수하여 최상의 가동율 유지

- 노후부품/소모품을 사전 확보하여 정기․수시 교체 실시

- 주1회 정기점검 및 수시점검으로 가동율 향상

- 분기1회 업체 합동점검(누리제어시스템) : 서버 및 통신상태 점검

- 월1회 업체 합동점검(유림테크) : 측정기 작동상태 점검 및 내부점검