문서번호	정수과-160
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김진민		정희중	03/24 代정희중
협조
	주무관		경규선

수질자동측정기(주간) 점검결과보고

2014. 3. 17.부터 ~ 3. 23.까지

구의아리수정수센터

(정 수 과)

취 수 장 수 질 측 정 기
기기명	점 검 사 항	점검결과	작업일자	작업사항 및 수리조치내역
탁도계	: 램프발광 및 측정값 출력상태점검 : 표준액에 의한 탁도값 검증	양 호
pH계	: 표준화 실시여부 : 측정값의 출력 상태점검	양 호
수온계	: 측정부 및 인디게이터 상태점검 : 측정값 전송상태 점검	양 호
전기전도계	: 측정부 및 인디게이터 상태점검 : 측정값 전송상태 점검	양 호
페 놀	: 표준시약에 의한 데이터의 검증 : 측정값의 정상적 출력 상태점검	양 호
암모니아	: 측정조 및 전극 상태점검 : 각종밸브 및 펌프동작 상태점검	양 호		○원수 스트레나 분해청소 및 배관점검
시 안	: 전극내부액 및 맴브래인 상태점검 : 각종밸브 및 펌프동작 상태점검	양 호
TOC	: UV램프 발광 및 측정값 출력상태점검 : 시료시약튜브 및 펌프동작 상태확인	양 호
잔류염소 (2대)	: 튜브의 오염 및 열화 상태확인 : 램프,펌프, 전극 상태점검	양 호
조 류 측정기	: 프로그램에 의한 동작상태 점검 : LED램프의 발광 상태점검	양 호
기 타	: 원수 스트레이나 청소 : PLC반 유지관리	양 호	3/20

제 1 정 수 장 수 질 측 정 기
기종별	주간점검사항	공정별	점검결과	작업일자	작업사항 및 수리조치내역
탁도계	: 발광,수광랜즈의 오염상태 : 측정부의 세정상태 점검 : 램프의 발광상태 : 표준액에 의한 탁도검증 : 셀의 누수 및 파손여부	착수정	양 호		○알칼리도계: 착수정 정도관리 및 표준화작업 - 표준화 작업전:48.2 작업후:45.0 - pH전극교체(PH10AL-ASP24요코가와)
		침전수	양 호
		여과지(12대)	양 호
		여과통합수	양 호
		정 수	양 호
		송 수	양 호
pH계	: 전극의 오염 및 파손여부 : Buffer에 의한 표준화실시 : 측정치의 출력상태 점검 : 초음파 세정기 작동상태	착수정	양 호
		CO2제어용	양 호
		혼화지	양 호
		응집지	양 호
		침전지	양 호
		송 수	양 호
알카리도계	: 전자밸브동작상태 : 표준화실시여부 : 지시변환기 정밀 점검	착수정	점검수리	3/21
		침전수	양 호

잔류염소계	: 펌프유닛의 튜브상태 : 표준화실시여부 : 지십변환기 정밀 점검 : 검출전극 및 측정부상태	착수정	양 호		○시료수펌프: 공정별 시료공급량 점검
		TOTAL	양 호
		혼화전	양 호
		침전수	양 호
		여과통합수	양 호
		정 수	양 호
		송 수	양 호
전기전도계	: 검출기,지시변환기 정밀 점검	착수정	양 호
		송 수	양 호
수온계	: 출력값의 정확도 실측조정	착수정	양 호
		송 수	양 호
입자계수기	: 주요항목 정밀 점검	침전/여과수	양 호
시료수펌프	: 소음,과열,임펠라,급수상태	공정별	양 호	3/17~21