문서번호	화학시험과-116
결재일자	2017.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		화학시험과장	품질시험소장
이명진		최진수	01/31 한민희
협조

시험장비 자체교정 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01

서울시품질시험소

(화학시험과)

시험장비 자체교정 결과보고

시험장비의 정확성 및 정밀도 향상을 위하여 자체 교정을 실시하고 교정결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		장비개요

□ 대상장비

연번	장비명	용 도	제작사	구입일	비 고
1	열전도율측정기	단열재 초기열전도율 시험	서학테크(한국)	2008.8.13

Ⅱ		교정내역

□ 열전도율 측정기

교정일시 : 2017. 01. 26.(목)

시험환경 : 온도 23±2 ℃, 습도 50 % R.H.

교정내역

❍ 교정 전 표준물질(CRM) 측정 : NIST SRM 1450c

구 분	측 정 값(초기열전도율)				비 고
	평균	1회	2회	3회
표준시료값	0.033 53	0.033 50	0.033 50	0.033 60	오차율 5% 이내로 양호
측정값	0.033 17	0.033 20	0.033 10	0.033 20
오차율(%)	1.13	1.02	1.32	1.05

❍ 교정 : 표준물질을 이용하여 교정 실시

❍ 교정 후 표준물질(CRM) 측정 : NIST SRM 1450c

구 분	측 정 값(초기열전도율)				비 고
	평균	1회	2회	3회
표준시료값	0.033 40	0.033 40	0.033 40	0.033 40	오차율 증가
측정값	0.032 60	0.032 60	0.032 60	0.032 60
오차율(%)	2.42	2.42	2.42	2.42

Ⅲ		교정결과

표준시료로 자체 교정검사 결과  오차율 1.13% → 2.42 %로 증가하였으나 오차율 범위(5% 이내) 안에 있었음.

향후 주기적인 자체  교정검사를 실시하여 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1.교정전(2017.01.25.)      1부.

2.교  정(2017.01.26.)      1부.

3.교정후(2017.01.26.)      1부.끝.