문서번호	계량기검정과-340
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
서기석		02/02 이종진
협 조
	주무관		기우해

가스미터 재검정 결과 보고(신우)

2017. 2. 2.

계량기검정과

가스미터 재검정 결과 보고
신 청 자	접수번호		6*******20호						접수일자		2017. 2. 2
	상 호		신우계기(주)						대 표 자		최 동 훈
	소 재 지		경기도 파주시 소라지로 268번길 52
기준기 번 호	재검정 기준					샘플링방식 : KS Q ISO2859-1의부표1 및 부표2-A 보통검사1회
						구조검사 조건						허용오차 및 검사 조건
530558 530554 528782	가스미터 기술기준 (산업통상부고시 제2015-165호)					특별검사수준 (S-2), 합격품질수준(AQL) 4%						․ Qmax, 0.2Qmax : ±1.5% 통상검사수준Ⅱ,합격품질수준 0.65% ․ Qmin : ±3% 통상검사수준Ⅰ,합격품질수준 1.5%
계량기명	규격 (㎥/h)	신청 수량		오차 및 구조검사 기준								검사결과		검사일
				검사항목			시료수	합 격 판정수 (Ac)		불합격판정수 (Re)		합격	불합격
가스미터	G1.6 (2.5)	1540		구조			13	1		2		13	0	2017.2.2
				기차	Qmax,0.2Qmax		125	2		3		125	0
					Qmin		(50)	2		3		(50)	0
	G2.5 (4.0)	254		구조			3	0		1		3	0	2017.2.2
				기차	Qmax,0.2Qmax		20	0		1		20	0
					Qmin		8	0		1		8	0
	G4.0 (6.0)	280		구조			3	0		1		3	0	2017.2.2
				기차	Qmax,0.2Qmax		20	0		1		20	0
					Qmin		8	0		1		8	0
합 계		2,074										184	0
위와 같이 재검정결과를 보고합니다. 2017. 2. 2. 지방공업주사보 서기석