문서번호	정수과-1415
결재일자	2017.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
성창규		고덕현	02/07 최철웅
협조

원.정수자동측정기 운영일지(2/3)

영등포아리수정수센터

(정수과)

수질자동분석기 관리일지(2/3)

점검항목 기기명칭		주 요 점 검 사 항	점검결과 및 조치사항	비 고
1정수장	탁도계 pH계 잔류염소계 알카리도계 수온계 전기전도도계 입자계수기 iPDA SCD TOC	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음
2정수장	탁도계 pH계 잔류염소계 알카리도계 수온계 전기전도도계 입자계수기 TOC 입도분석기 CAS-T	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음
취수장	탁도계 pH계 수온계 잔류염소계(전기식) 잔류염소계(시약식) 페놀측정기 시안측정기 TOC 암모니아성질소 조류측정기 생물경보장치	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음

비 고 항 목	특 이 사 항
※ 기기수리 표준화, 전송, 시약교체, 기기정도유지사항	※ 풍납취수장 ■ 페놀측정기 : 업체 방문하여 누수현상 점검 후 정상측정. ■ 암모니아 측정기 : 반응조S/V 밸브 교체 멤브레인 교체 퇴수 튜 브 교체 후 정상측정. ■ 모노,토탈 잔류염소측정기 : 점검 및 보정. ◇ 출장자 : 성창규(13:00~17:00) ※ 1정수장 - 송수동 ■ 입구 잔류염소측정기 : 시약 교체 및 점검. ※ 2정수장 - 송수동 ■ 입구 잔류염소측정기 : 시약 교체 및 점검.