문서번호	운영과-1572
결재일자	2017.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		02/21 代황준태
협 조

NH3  H2S 악취성분 측정장치 수리계회 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

NH3 H2S 악취성분 측정장치 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 전반 탈취기동 탈취기 대상 악취성분을 측정하는 장치가 11년도 구입 후 장시간 계속사용으로 센서가 노후되어 탈취효율 측정 시 오동작이 발생되어 다음과 같이 수리받고자 보고드립니다.

1		점검내역

점검일자 : 2017. 02. 20.

점 검 자 : 주무관 도형철

점검대상 : NH3 H2S 악취성분 측정장치

2		장비현황

품 명	규 격	구입연도	용 도	비고
NH3 H2S 악취성분 측정 장치	AIRWELL Plus M	2011. 05.	- 종합탈취동, 2고도처리장, 3원심탈수동 탈취기, 생화학 복합 탈취기, UV-필터 등 IN-OUT 탈취효율을 측정하는 장치

3		점검내용

탈취기 IN-OUT 효율체크 시 악취성분 측정장치 센서의 수명(2년)이 넘어 센서보정이 정확치 않고 오동작이 발생되어 탈취기 효율측정에 어려움이 있어 수리 및 부품교체가 요구됨

4		조치계획

NH3, H2S 각 센서 수명(2년)이 넘어 NH3, H2S 센서(2종)와 Scrubber 필터를 교체하고자 함

악취성분 측정장치 수리는 전문성이 요구되어 제조업체로 있는 (주)한국산업기기에 의뢰하여 긴급 수리 시행

5		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산: 금1,122,000원(부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영, 재료비. 끝.