문서번호	정수시설과-1880
결재일자	2017.2.23.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
조익수	김광수	박용석		02/23 代최년수
협 조

풍납 원수 수질자동측정기 일일 점검일지

❍ 점검등급 : 일일 점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점검일   : 2017년 2월 22일

근무자	주간	조익수.이원태		야간	김광수.강종운
장비명	주요 점검 사항		점검 결과
			09시~18시			18시~24시
PH 수온 탁도	* 시료의 적정 유입량 점검 * 전극 오염 여부점검 * 측정값의 정상여부 * 측정부의 청소 및 출력상태		이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
잔류염소	* 시료 및 시약의 유입상태 * 측정셀의 오염 및 누액여부 * 측정값의 정상여부		이상없음			이상없음
NH3-N	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부 * 시료펌프의 정상여부		이상없음			이상없음
TOC	* 시료 유입상태 점검 * 시약 잔량 및 유입상태 확인 * 튜브 내부의 이물질 제거 상태		이상없음			이상없음
시안	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부		이상없음			이상없음
폐놀	* 필터의 오염여부 * 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 측정부 광원부 디스플레이의 정상여부		이상없음			이상없음

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 전 · 후단 잔류염소 실측정 계측값 비교분석 - 전 · 후단 계측기 Span조정 및 에어제거 - CO2 가스 잔량 상태 및 조정 ▶ NH3-N 실측정 값 및 계측값 비교분석 - 시약 공급펌프 및 교반기 가동상태, 세척수 공급상태 점검 ▶ 총유기탄소(TOC)계측기 점검 및 청소 - 시료물량 막힘 원수호스 정비후 정상 작동 - 총유기탄소 계측기값 이상변화 점검요망 ▶ 각 계측기 시약잔량 및 공급상태 점검 ▶ 후단 잔류염소값 0.25ppm으로 조정 비로 인하여 암모니아성 질소 유입⇛ 염소값 상향 ※ 잔류염소값, 암모니아성 질소 수시측정 보정
18시~익일09시	▶전,후단 잔류염소 실측정, 계측값 비교분석 - 전,후단 계측기 Span조정 및 에어제거 - 계측기 PH조절용 CO2공급량 조정 및 용기압력 점검 ▶생물경보장치 물벼룩 활동상태 안정적 유지(8마리) - 수조 수위 및 에어 공급상태 점검 ▶NH3-N 실측정 계측값 비교분석 - 교반기 가동상태 및 세척수 공급상태 점검 ▶총유기탄소계측기 노즐정비 및 에어제거 ▶잔류염소 투입률 및 실투입량 트렌드 비교분석 - 우수로 NH3-N 증가 염소투입량 증가 ▶각 계측기 시약잔량 및 공급상태 점검
특이사항	※ 페놀 점검 및 상태 점검 및 시약 교체(비엘텍 코리아 송정규 페 놀 정비) - 인입 및 인출 라인 호스 점검 및 정리 - 이물질 막힘 장비 이상으로 정비중에 있음 ※ 생물경보기 점검 및 정비 - 시료라인 호스 막혀 챔버에 시료 공급이 안됨 정비후 정상 작동 - 물벼룩 챔버 청소 물벼룩 7마리 투입, 주변청소 ※ 원수 수질 라인 정비 및 점검 - 원수 수조 에어차있어 막힘 호스 정비 후 정상작동 - 원수 필터 교체 및 점검