문서번호	정수과-616
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
안영환		현인식	03/27 정남기
협조

배출수처리시설 방류수

수질측정기 정도검사 결과 및 조치계획

2014. 3

영등포아리수정수센터

[ 정  수  과 ]

방류수 수질측정기 정도검사 결과 및 조치계획

우리정수센터 배출수처리장에서 설치․운용되고 있는 방류수질 측정기에 대한 정도   검사 결과 부적합사항이 발생하여 그에 따른 조치계획을 다음과 같이 보고 합니다.

□ 정도검사 관련근거

○ 환경분야시험․검사등에관한법률 제11조 : 측정기기의 정도검사

○ 같은법 시행규칙 제7조, 제8조 제1항 : 정도검사의 방법과 절차

□ 정도검사 실시현황

○ 정도검사 환경측정기기

- 수질분야 : SS, PH, COD측정기

※ 측정결과를 행정목적으로 사용하거나 외부에 공개하는 환경측정기기

○ 정도검사일 : 2014. 1. 27 ~ 28

○ 정도검사기관 : 한국산업기술시험원 정영민 연구원

□ 정도검사 결과

○ PH, SS측정기 : 적합

○ COD측정기 : 성능확인검사 부적합

- 반복성, 제로 및 스팬, 직선성, 변동성 부문에 오차범위 초과

- 장기간 가동됨에 따라 계량장치, 제어밸브류, 구동모터, 중탕장치 등에  정밀도가 떨어진 것으로 추정됨

□ COD측정기 부적합에 따른 조치계획 : 부품교체후 재검사 요청

○ COD측정기 현황

- 설치년도 및 제작사 : 2007. 12 한국엔바테크

- 모델 및 측정방식 : ENVA-K602, 산성과망간산칼륨법

○ 부적합에 따른 조치

- 주2회 방류수 COD값을 측정하고 기기를 보정하여 운영

- 정밀성이 떨어진 부속기기를 교체한 후 재검사 요청

○ COD측정기 부품교체 계획

- 건 명 : COD측정기 부품교체

- 계약상대 : 한국엔바테크 대표 민선홍(COD측정기 제조사)

- 결제방법 : 신용카드결제

- 소요예산 : 금3,520,000원

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

첨부 : 1. 측정기기 정도검사 기록부 및 정도검사 점검표 각 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부. 끝.