출 장 결 과 보 고 서

주무관		축산물안전팀장	축산물부장		결재
박연재		최태석	03/27 代최태석
협 조

	명에 의하여 2014. 3. 27. 3130 Genetic Analyzer 분석 관련 농촌진흥청 농업기술실용화재단에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 3. 27.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 : 박연재

보 고 내 용
일 시	2014. 3. 27.(목) 09:30~14:00
건 명	3130xl Genetic Analyzer 분석관련 협의 결과보고
내용	○ 출장장소 : 농촌진흥청 농업기술실용화재단 ○ 출 장 자 : 지방농업주사 박용춘, 지방수의주사 박연재 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 주요 내용 - GeneMapper program을 통한 peak 분석관련 협의 · Peak 중심이 bin 우측으로 치우쳐 allele 값이 “?”로 나타남 ☞ Running 당시 온도가 polymer 및 array capillary 내 gel loading 속도에 영향을 미치므로 실험실 온도는 23~24℃ 유지 ☞ “?”로 나타날 경우 수동으로 allele 값 보정 - 3130xl Genetic Analyzer maintenance 문의 · Buffer, Water, Waste bottle 세척 및 용액 교체 · Pump O-ring Water Change (Water Trap) · Water Wash Wizard · Replenish Polymer Wizard 및 Spatial Fill. 끝.
비 고