문서번호	행정지원과-3525
결재일자	2017.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
최민욱	이우재	박성주	03/02 신대현

2017년도 수질자동측정기 정도검사 계획

2017. 3.

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017년도 수질자동측정기 정도검사 계획

배․급수 과정의 수질변화를 실시간으로 감시하는 수질자동측정기에 대한 법정 정도검사를 실시하여 측정기기의 정확도를 유지하고 측정자료의 신뢰도 향상을 도모하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조 (측정기기의 정도검사)

□ 수질자동감시시스템 운영지침 (수질과-1409, ‘13. 1. 18.)

□ 2017년 수질자동감시시스템 운영 계획 (행정지원과-1620, ‘17. 1. 26.)

Ⅱ		정도검사 개요

□ 기    간 : 2017. 3. 15. ~ 17. (3일 간)

□ 대    상 : 4개소 8대 (탁도계 4, 잔류염소계 4)

❍ 대상기기 : 측정결과를 제3자에게 제공하거나 외부에 알리기 위한 목적으로 사용하는 측정기기

❍ 검사주기 : 1회 / 2년

□ 검사기관 : 한국산업기술연구원 (구로구 구로디지털26길 87)

□ 검사절차

검사 신청	⇒	정도검사 실시	⇒	수수료 납부	⇒	성적서발부

Ⅲ		세부 추진계획

□ 기   간 : 2017. 3. 15. ~ 3. 17. (3일간)

❍ 1~2기 / 일 (기기 당 약 4시간 소요)

□ 정도검사 대상 기기 현황

연번	지점명	지 점 위 치	측정기 모델명	정도검사 항 목	직 전 정도검사일
1	가락공원	송파구 양재대로64길 42	TOA-DKK MWA4-70	탁도 잔류염소	‘15. 3. 24.
2	문 덕 초등학교	송파구 송이로34길 60	TOA-DKK MWA4-70	탁도 잔류염소	‘15. 3. 26.
3	송파 파인 타운6단지	송파구 충민로6길 14	TOA-DKK MWB4-70	탁도 잔류염소	‘15. 3. 23.
4	강동현대 홈 타 운	강동구 고덕로27길 36	TOA-DKK MWB4-70	탁도 잔류염소	‘15. 3. 25.

□ 검사방법 : 검사기관(한국산업기술시험원) 정도검사 실시

□ 검사내용 : 수질자동측정기의 규격, 구조, 성능검사

□ 불합격 시 재검사 실시

□ 추진일정

❍ 정도검사 신청서 제출	‘17. 3. 2.

❍ 자체정비	‘17. 3. 6. ~ 3. 10.

- 유지보수 업체와 합동 점검 및 정비

- 수질자동측정기 소모품 교체 및 정상작동 여부 확인

❍ 정도검사 실시	‘17. 3. 15. ~ 3. 17.

❍ 수수료 지출	‘17. 4.

❍ 성적서 확인 및 결과 보고서 작성	‘17. 4.

□ 소요예산

❍ 소요예산 : 3,516천원(금삼백오십일만육천원)

❍ 산출내역

구 분	대상기기	수 수 료	총 금 액
탁도 연속자동측정기기	4대	439천원/대	1,756천원
잔류염소 연속자동측정기기	4대	440천원/대	1,760천원
합 계			3,516천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비
(아리수 통합정보센터시스템 유지관리)

Ⅳ		행정사항

□ 측정기 별 정상가동 여부 확인 및 소모품 교체 철저

□ 측정기 청소 등 환경정비 실시

붙  임 : 1. 환경측정기기 검사(시험) 신청서 1부.
2. 정도검사 기록부 각 1부 (별첨).  끝.