문서번호	정수과-1058
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		하은경	03/07 유성종
협 조
	주무관			김덕기
	주무관			송만식
	주무관			이정희

2017년 환경측정기기 정도검사 실시계획

2017. 3.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

2017년 환경측정기기 정도검사 실시계획

금년부터 서울물연구원 정도검사 대상에서 제외된 수질자동계측기의 정도검사가 차질 없이 이루어 질 수 있도록 아래와 같이 외부 검사기관을 통해 추진하고자 함

□ 정도검사 개요

○ 근거 : 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 제7조(정도검사의 기준과 주기)

- 최초 정도검사를 받은 날부터 2년마다 검사기관에서 정도검사를 받아야함.

※ 정도검사를 받지 않고 측정기기를 사용하는 경우 과태로(50~100만원) 대상임

- 최초 정도검사일의 ±30일 이내까지 정도검사를 받아야하며, 미리 받는 것은 가능

○ ‘17년도 검사대상 : 탁도, 잔류염소 등 수질자동계측기 2종 9대

측정기기	측정시료	수량	직전 정도검사 실적		비고
			직전 검사일	검사기관
pH연속자동측정기	1정수장 원수	1대	2016.10.06	한국산업기술시험원	2018년 대상
탁도 연속자동측정기	1정수장 통합여과수	4대	2015.07.10. ~ 07.16	서울물연구원	2017년 대상
	2정수장 통합여과수	1대	2015.05.29	〃	〃
	2정수장 송수	1대	2015.06.01	〃	〃
잔류염소 연속자동측정기	1정수장 송수	2대	2015.7.17, 2015.7.20	〃	〃
	2정수장 송수	1대	2015.06.04	〃	〃

□ 2017년도 정도검사 변경사항 : 서울물연구원 미실시(외부기관에 의뢰 추진)

○ 2006년부터 2016년까지 매 2년마다 서울물연구원에서 정도검사 실시

- 2016년도에도 서울물연구원에서 정수센터 탁도, 잔류염소계 정도검사 실시(35대)

- 수도사업소 배급수계통 탁도, 잔류염소계는 외부기관에서 실시(186대)

○ 정도검사 요청하였으나 물연구원에서 정도검사 불가 통보(먹는물분석과-325,‘17.3.2.)

- 인사이동의 사유로 ‘17년도 정도검사가 어려우니 외부검사기관에 의뢰토록 회신

※ 2017년 현재 서울물연구원은 환경부의 먹는물 분야 정도검사기관으로 등록되어 있음

※ 환경측정기기 정도검사 기관

연 번	기 관 명	지 정 분 야	소 재 지	비 고
1	한국환경공단	대기, 먹는물, 수질, 자동차, 실내공기질, 소음진동, 토양	인천광역시 서구
2	한국산업기술시험원	대기, 먹는물, 수질, 실내공기질, 자동차, 토양	서울특별시 구로구	수도사업소 실시
3	서울물연구원	먹는물	서울특별시 광진구
4	한국수자원공사	먹는물	대전광역시 대덕구
5	부산시 수질연구소	먹는물	경상남도 김해시

□ 외부 검사기관 검사 시 문제점 및 대책

○ 2017년도 환경측정기기 정도검사 수수료 예산 미확보

- 매년 서울물연구원에서 정도검사를 시행하여 ‘17년 예산 미편성(사무관리비)

⇒ 배출수처리장 수질TMS 신설로 미집행 예정인 수질TMS 정도검사 수수료(350만원) 등 활용

○ 외부 검사기관 검사일정 조정 어려움으로 법정기간 준수 불투명

⇒ 유선 협의된 한국산업기술시험원에 법정기간내 검사 가능토록 일정 조율

□ 추진계획

○ 검사대상 : 탁도, 잔류염소 등 수질자동계측기 2종 9대

○ 검사기관 : 한국산업기술시험원(서울시 구로구 소재)

○ 검사기간 : 2017년 5월~6월 중

○ 소요예산 : 금3,954,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

- 산출내역 : 잔류염소계측기 440천원/대 × 3대, 탁도계측기 439천원/대 × 6대

□ 행정사항

○ 한국산업기술시험원에 정도검사 협의 및 신청 : 2017. 3월 중

○ 탁도, 잔류염소 등 정도검사 대상 계측기 보정 및 정비 : 2017. 5월 중

○ 정도검사 시행 : 2017. 5월 ~ 6월 중

○ 정도검사 수수료 지급 : 2017. 7월 중

붙임 1. 정도검사 대상 수질자동계측기 현황 1부.

2. 환경측정기기 성능시험·정도검사 및 검정수수료 1부

3. 서울물연구원 정도검사 불가 통보 공문 1부. 끝.