수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	03/28 장성만

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.  3.  28.

보고자 :  환경8급  강 혜 성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 3. 28(목)

□ 점검지점 : 길동배수지

□ 점 검 자 : 강혜성, 이대영, 정승경

□ 점검내역

가. 잔류염소 이상

- 일 시 : 2014.3.27(목)~ 3.28(금)

- 원 인 : 2014년 환경측정기기 정도검사를 받기위해 잔류염소센서를 교체한 후  측정값이 불안정하여 잔류염소값이 헌팅함

- 조 치 : 잔류염소센서 전해용액 교체 및 센서높이 조절

나. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
길동배수지	0.36	0.41	0.36	오차범위(±0.02)

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

□ 보고자 의견

○ 길동배수지의 잔류염소 헌팅은 센서교체 후 불안정한 상태로 센서 전해용액 교체 후 안정화 단계 확인후 실측값으로 교정하여 현재 안정적으로 운영되고 있음.  끝.