문서번호	축산물부-4286
결재일자	2017.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	동물방역팀장	축산물부장
김능희	김두환	03/13 손홍락

준 공 보 고 서

(생물안전3등급 연구시설 신규허가 관련 추가 조치사항 공사)

동물방역팀

□ 공사명 : 생물안전3등급(BL3) 연구시설

신규허가 관련 추가 조치사항 공사

□ 위  치 : 경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)

□ 목  적

고병원성 조류인플루엔자 진단 등 고위험병원체 진단시설 확보를 위해 생물안전 3등급 연구시설의 허가 조건 사항 중 추가 보완사항에 대한 공사를 실시하여 연구시설의 안전성 확보에 만전을 기하고자 함

□ 계약사항

1. 계약금액 : 금 17,700,000원(VAT 포함)

2. 계약일자 : 2017. 2. 8.

3. 착공일자 : 2017. 2. 8.

4. 준공기한 : 2017. 2. 28.

5. 준공일자 : 2017. 2. 28.

6. 준공금액 : 금 16,985,000원(VAT 포함)

□ 공사 내용

1. 자동제어 보완공사

1) 자동제어 PC 교체, Windows7, Core-i7

2) LCD Module

가. 10 inch Touch LCD(Mega NT 프로그램 포함)

나. IPC Card : M3300

다. 통신모듈 : M3900

라. LCD 모듈 설치 후 자동제어 프로그램 수정(그래픽작업 포함)

마. 기존 케이블 철거 후 재설치

2. 차수벽 설치

1) ‘2015 생물안전 3,4등급 연구시설 검증기술서’ Part4. 검증방법 및 기준 내용 중 1.4 레이아웃 확인 항목 적합기준(12) 폐수멸균탱크 설치공간에 저장용량 이상의 폐액을 담아둘 수 있는 공간 확보 내용을 충족시키시 위한 차수벽 설치

3. BL3 실험실 보완공사

1) PASS BOX UV Lamp 보완 – Lamp 보호 그릴 설치

□ 공사 하자담보 기간 : 준공검사일로부터 1년

붙임  1. 준공내역서 1부.

2. 준공사진 1부. 끝.