문서번호	정수과-188
결재일자	2014.3.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김갑환		서한호	03/24 김동기
협 조
	주무관			김병찬

미립자계수기 기기이상 점검결과 보고

2014. 3

정 수 과

미립자계수기 기기이상 점검결과 보고

정수처리 공정에서의 입자계수에 활용되고 있는 미립자계수기에 기기이상이 발생되었기에 제조업체 내방 점검결과 측정데이터 신뢰성 확보를 위한 센서 교정과 이상이 있는 노후밸브를 교체코자 합니다.

□ 점검 대상

❍ 장 비 명 : 미립자계수기

(On-Line Particle Counting System)

❍ 설치/금액 : 2007.11 / 46,689,480원

❍ 모 델 명 : WATER VIEWER 2X9M

❍ 규 격 명 : FSA1000, Floc size analyzer

###################

❍ 용    도 : 여과효율 파악을 위한 입자계수

(침전수, 여과수, 정수)

❍ 점검결과 : 작동불량 노후밸브(시료유입부, 세척배수부) 및 튜브류 교체와             센서 세척 후 측정데이터 신뢰성 확보를 위해 센서교정 필요

※ 측정센서 교정 : 2007년 11월 구매 이후 그간 추가 교정없이 운용되어 데이터                    신뢰확보를 위해 재교정 필요

□ 소요금액 : #############

❍ 산출내역

- 센서교정 × 1대 = ##########

- Pinch Valve(시료수 유입 밸브) 교체 × 5ea = ########

- Motorized Valve(세척수 자동배수 밸브) 교체 × 7ea = #########

- 각종 샘플링 튜빙 교체 × 1set = ########

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

☞  수질(자동)분석장비 유지관리비

□ 조치 의견

❍ 미립자 계수기는 수질시험실에 설치되어 정수처리공정(침전수, 여과수, 정수)

에서의 수처리 효율(입자제거 효율)을 파악하기 위한 주요장비로,

❍ 장비 유지관리를 위해 ###############으로 하여금 센서교정과

부품 교체토록 하고, 그 비용은 법인카드 결재 처리코자 합니다.

[첨 부] : 견적서 2부.  끝.