문서번호	물환경연구부-3086
결재일자	2017.3.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	먹는물분석팀장	물환경연구부장
박진아B	김현정	전결 03/23 박찬구

서울시립 어린이병원 내

치과 수관미생물 검사계획

2017. 3.

물환경연구부

(먹는물분석팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

서울시립 어린이병원 내

치과 수관미생물 검사 계획

서울시 어린이병원에서 치과 치료시 사용하는 수관수에 대한 오염실태를 파악하고 적절한 소독주기 및 방법을 확립하도록 업무협조를 하고자 함

□ 추진근거 및 배경

○ 2017년 어린이병원 수관미생물 검사 협조요청(진료부-2916(2017.03.20.))

○ 의료법 제58조의3(의료기관 인증기준 및 방법 등)

○ 치과병원 인증기준 중 10.2.수관 및 표면관리

○ 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙(환경부령 제684호, 2017.01.01.)

□ 세부검사계획

○ 기    간 : 2017.4월 ～ 10월

○ 검사대상 : 치과진료용 의자 2대의 8개 수관수

○ 검사항목 : 일반세균(6회), 먹는물 46개항목(2회)

○ 검사일정

1차 검사(4월)	수관 물 빼기, 수관소독 시행 전, 먹는물 전항목 검사
	한 달 동안 수관 물 빼기 시행
2차 검사(5월)	수관 물 빼기만 시행 했을 때 미생물 수 변화 관찰
	수관소독, 수관 물빼기 시행
3차 검사(8월)	3개월 동안 미생물 증가 추이 관찰
	수관소독, 수관 물빼기 시행
4차 검사(9월)	1개월 동안 미생물 증가 추이 관찰
	수관소독, 수관 물빼기 시행
5차 검사(10월)	2주 동안 미생물 증가 추이 관찰
	수관소독, 수관 물빼기 시행
6차 검사(10월)	1주 동안 미생물 증가 추이 관찰. 먹는물 전항목 검사

□ 기대효과 및 향후계획

○ 치과 수관수의 오염실태 파악

○ 수관소독 주기설정을 위한 기초자료 제공

○ 어린이병원과 검사결과 공유 및 활용방안 모색.  끝.