치과 유니트체어 수관소독 결과보고

주무관		치과과장	진료부장			결재
김기묘		박형옥	03/27 서해숙
협 조

진료부-1126(2017.1.27.)호와 관련하여 치과감염관리를 위한 유니트체어 수관소독을   다음과 같이 실시하고 결과보고 합니다.

다    음 -

1.소독일시: 2017.3.23.(목).∼3.24.(금)

2.소독업체 : ㈜ 덴토존

3.소독대상 : 치과 유니트체어 2대

4.소독약제 : 스텔리라인(후와산 TR)

5.소독절차

가. 약품투입- 스텔리라인(후와산 TR)을 정제수와 희석하여(약품200ml+정제수600ml)       모든 유니트체어 하단 급수벨브를 잠그고 수관에 역류방지 벨브 장치를 장착하고        탱크와 연결하여 약 2kg 압력으로 약품투입

나. 각 유니트체어 양치물, 핸드피스, 3WAY 시린지, 스케일러에서 핑크색 약제가 보        일때까지 Drain, 다음날 아침 진료전 모든 유니트 체어의 각 부분에서 핑크색 약제        가 안 보이고 깨끗한 물이 나올때까지 Drain후 완료.

다. 관련사진

소독장치 연결	보조자측 소독	술자측 소독	소독후

6.향후계획: 수관소독후 미생물 배양검사를 실시하여 치과용수 적합상태 check.

이상시 재소독후 검사 실시.