수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	04/01 장성만

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.  4.  1.

보고자 :  환경8급  강 혜 성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 4. 1(화)

□ 점검지점 : 길동배수지, 오금배수지

□ 점 검 자 : 강혜성, 수질팀장

□ 점검내역

가. 정도검사 완료

- 지점 및 항목 : 오금배수지 /탁도, 잔류염소

- 일 시 : 2014.3.31.(월) 14:00 ~ 21:00

- 결 과 : 정도검사 결과 탁도 및 잔류염소 측정항목 모두 적합하였으며 측정기도 안정적으로 운영되고 있음

나. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
길동배수지	0.41	0.54	0.41	오차범위(±0.02)

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

□ 보고자 의견

○ 길동배수지의 잔류염소는 센서교체 후 불안정한 상태로 센서 전해용액 교체 후 실측값으로 교정하여 현재 안정적으로 운영되고 있음. 끝.