문서번호	정수과-1272
결재일자	2017.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수과장	강북아리수정수센터소장
박종성	김형섭	04/17 임철수
협 조
	주무관		조완선

수질자동측정기(여과지 지별 탁도계) 수리완료 보고

강북아리수정수센터

(정수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

수질자동측정기(여과지 지별 탁도계) 수리완료 보고

여과지 지별 감시용 탁도계의 고장을 수리한 완료 보고임

□ 장비현황 : 탁도계 2대

구분	측정시료	설치위치	측정기명	수량(대)	제작사(국)	모델명	설치일자
1	여과지 2계열2지	2계열 여과지 지하	탁도계	1	HACH (미)	1720D	1999- 11-2
2	여과지 4계열5지	4계열 여과지 지하	탁도계	1	HACH (미)	1720D	2004- 7-1

□ 고장증상

◯ 2계열 2지 탁도계

- 센서부 인식오류(알람 메시지)로 탁도측정 및 신호 전송 불가능

◯ 4계열 5지 탁도계

- 센서부 램프의 광원 부족 및 불균일 발생, 공급전압이 흔들림

- 센서부 인식오류(알람 메시지)로 탁도측정 및 신호 전송 불가능

※ 제품의 노후화로 인한 파워보드(SMPS) 및 센서부 기판손상

□ 조치결과

◯ 수리일자 : 2017. 4.12 (수)

◯ 수 리 자 : 조완선, 박종성

◯ 수리방법 : 직접 부품 교체 수리

◯ 수리내용

- 2계열 2지 탁도계 : 손상된 파워보드(SMPS)교체

- 4계열 5지 탁도계 : 손상된 파워보드(SMPS)교체 및 센서 헤드 교체

- 교체후 탁도계의 정상적인 신호전송(DCS, WATER-NOW) 확인

◯ 예산사용 : 비예산(자체수리)

- 부품 재활용을 위해 보관중이던 1720D 탁도계(1,2계열 철거물품)의 부품을 이용하여 수리(정수과-4238(수질자동측정기 점검결과보고))

- 교체전 파워보드의 연속출력 테스트를 통해 안정성 검증 후 교체

◯ 작업사진

작업사진1	작업사진2
손상된 SMPS보드	교체중 SMPS보드부

□ 점검 및 작업자 의견

◯ 1720D는 단종제품으로 센서 및 케이스를 제외한 새로운 부품의 교체가 불가능(관련근거 정수과-4238(수질자동측정기 점검결과 보고))함

◯ 2계열(4대) 및 3,4계열(28대) 여과지 지별 탁도계는 내구연한(1999년 4대, 2004년 28대)이 지난 장비로서 현재 노후화가 심한 상태임

◯ 차후 이러한 고장이 계속 발생할 것으로 판단됨

□ 향후계획

◯ 부품 재활용을 위해 보관중이던 1720D 탁도계(1,2계열 철거물품)의 중고 부품 소진시까지 자체수리를 진행하며,

◯ 부품 소진 후 고장이 발생한 여과지별 탁도계의 경우 대체장비 구매 또는 철거 검토.  끝.