결재	팀장	간호1과장	간호부장
	이종임	최경희	04/18 강영자
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-4279

의료기기 수리 결과보고서

의료기기명	일련번호		취득금액		구매일자	비 고
범용정맥주입펌프	1264537		1,545,000		2007.10.11	밧데리 고장
범용정맥주입펌프	1230257		1,517,457		2006.12.29	고정볼트 파손
○ 수리내역 및 결과
수리 내역		펌프 화면에 Low Battery 메모표시와 알람등 커져 밧데리교체 및 고정볼트 교체함
수리 결과		Battery 교체로 정맥 주입펌프 정상작동하고 고정볼트 교체 확인함.
○ 물품사진(수리 후)
배터리교환후 정상작동				고정볼트 교환
○ 기타의견

위의 의료기기에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.

2017년  4월  13일