문서번호	화학시험과-419
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
★주무관	화학시험과장
이명진	04/02 구흥서

수소이온 농도 측정기 자체교정 결과보고

2014.04.

서울특별시품질시험소

(화학시험과)

수소이온 농도 측정기 자체교정 결과보고

콘크리트 용수의 수소이온 농도 측정을 위해 사용중인 수소이온 농도 측정기의 정확성 및 정밀도 향상을 위해 자체교정을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		장 비 개 요

❍ 품    명 : 수소이온 농도 측정기

❍ 모 델 명 : pH-200L(제작사 : ㈜이스텍)

❍ 구입일시 : 2012. 07. 20.

Ⅱ		교 정 내 역

❍ 교정일시 : 2014. 04. 02.(수)

❍ 교정내역 :

표준시료 pH 값 (@15℃)	측 정 값 (pH)				오차율(%)
	평균	1회	2회	3회
3.99	4.01	4.01	4.00	4.01	0.50
7.06	7.05	7.05	7.05	7.06	0.14
10.00	10.07	10.08	10.06	10.06	0.70

Ⅲ		보고자 의견

❍ 3개의 표준시료로 자체교정검사를 한 결과 오차율이 ±2%이하로 우수하게 나타났으며,

❍ 향후 주기적인 자체교정검사를 실시하여 업무에 만전을 기하고자 합니다.  끝.