문서번호	수도자재관리센터-7758
결재일자	2017.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		김형집	04/27 성시영
협조
	주무관		김정선

수도계량기 납품검사 결과보고

(15~32mm-1차,삼성계기)

2017.04

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 통상자원부 고시 제 2015-0166호(2015.8.3.)수도미터 기술        기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘풀링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다       로운 검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

3. 납품업체 : 삼성계기공업㈜

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-3606(2017.03.20.)호 1차 구매관련, 수도계량      기 15∼32mm : 11,800개.

나. 검사일 : 2017.04.24~04.26

다. 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	10,000	315	3	4	315	0	315	0	315	0	0
20mm	600	125	1	2	124	1	125	0	124	1	0
25mm	600	125	1	2	124	1	125	0	124	1	0
32mm	600	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	대체 납품 수량	검사 시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	2	2	2	0	2	0	2	0	0
20mm	1	1	1	0	1	0	1	0	0
25mm	1	1	1	0	1	0	1	0	0
32mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 용출시험(KTC)15mm : P17-001110.   ※ 재질시험(KTC)15mm : P17-004411.

마. 중량계측 결과

구경	기준중량 (Kg)	계측중량 평균(Kg)	차이 (Kg)	판정
15mm	0.92	0.95	0.03	합 격(기준중량 98% 이상)
20mm	1.34	1.39	0.05
25mm	1.47	1.58	0.11
32mm	2.12	2.18	0.06

5. 납품기물 내역

가. 납 품  기물번호 :

15mm:P17-000001∼010000. 20mm:P17-000001∼000600.

25mm:P17-000001∼000600. 32mm:P17-000001∼000600.

나. 불합격 기물번호:20mm:P17-000033.  25mm:P17-000131.

다. 대체품 기물번호:15mm:P17-010001∼010002.

20mm:P17-000601.  25mm:P17-000601.

따로붙임 1. 구경별 오차시험 내역 각1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.

3. 중량계측 내역 1부.

4. 검정확인서.끝.