문서번호	정수과-2531
결재일자	2017.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
권학선		박근희	05/17 서한호
협조
	주무관		경규선

기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)용

모니터 고장 보고

2017. 5.

구의아리수정수센터

(정수과)

기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)용

모니터 고장 보고

우리정수센터 수질연구실에서 사용하는 가스크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)에 이용되는 컴퓨터 모니터 고장 발생을 다음과 같이 보고합니다.

다  음

1. GC-MS 현황

구분	세부사항
기기명	가스크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)
설치년도	2006년 8월
구입단가	금158,996,090원
수량	1대
용도	냄새물질 및 소독부산물 측정
제작사(모델명)	미국 Agilent사(6890N/5975)

2. 고장발생 내용

가. 고장발생일 : 2017. 5. 16.

나. 점  검  자 :  권 학 선

다. 고장내용 : GC/MS 제어용 컴퓨터 모니터 표출 불가로 GC/MS 운영 불가

- 2017. 5. 15. UPS 결함으로 인한 모니터 내부 AD 보드 고장 추정

※ 타 컴퓨터(3대) 연결 확인시에도 디스플레이 불가

라. 모니터 모델 및 제조일 : HP w2228h,  2008년 12월

< 고장난 모니터>	<모니터 제조일 : 2008년 12월>

3. 보고자 의견

가. 고장 모니터는 2008년산으로 수리보다는 새로 구매하는 것이 유리

- 사용기간 8.4년으로 모니터 내구연한 5년 초과

- AD보드 교체 수리비 : 4만원 (인터넷 조사), 타 부위 고장시 수리비 증가

- 경제적 수리한계 0원으로 수리하는 것보다 신규 구매가 유리

나. 구매방법 : 인터넷에서 부서 신용카드로 구매 예정

다. 관련 수질 분석은 타 정수센터에 분석의뢰하여 수질관리에 미흡함이 없도록 하겠음.

2017. 5. 16.

보고자 : 지방공업연구사 권학선