문서번호	정수과-2346
결재일자	2017.5.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
송만식		김덕기	05/23 하은경
협조

총유기탄소분석기 고장 보고

2017. 5.

암사아리수정수센터

(정수과)

총유기탄소분석기 고장 보고

총유기탄소분석기의 고장으로 총유기탄소의 분석이 불가하므로 이를 신속히 수리하여 시험기한을 엄수하고자 함.

□ 총유기탄소분석기 장비현황

구분	총유기탄소분석기
물품분류번호	41****************9
취득일자	2006년 6월 (구매 2005년 8월)
취득가격	51,395,560원
제 품 명	총유기탄소분석기, Shimadzu, JP/TOC-5000A
설치위치	암사아리수정수센터 실험실
용 도	원‧정수의 총 및 용존유기탄소 분석

※ 분석 주기 : 원‧정수 주 1회 (주간시험항목)

□ 고장내용

❍ 대    상 : 총유기탄소분석기 (TOC Analyzer)

❍ 고장일시 : 2017년 5월 18일

❍ 고장내역

－ 장비의 파워서플라이 고장으로 검출기 작동 불가

－ 컴퓨터 메인보드 고장으로 장비 및 소프트웨어 구동 불가

검출기 파워서플라이 고장	컴퓨터 메인보드 고장

□ 소요예산 : 825,000원(부가세 포함)

품 명	경제적 수리한계 금액 [eqn: LEFT [ (최초년도의~최대치`-` {사용년수} over {2 TIMES 내용년수} ) RIGHT ] TIMES 취득가격]	수리비	비 고
고장 수리	[eqn: LEFT [ ( {70} over {100} `-` {11} over {2 TIMES 10} ) RIGHT ] TIMES 51,395,560원`=`7,709,334원]	825,000원	수리비가 경제적 수리한계 미만임

※ 최초사용년도의 수리비 한계최대치 : 취득가격의 70/100

❍ 예산과목 : 상수도사업비/영업비/정수비/수선유지교체비/기타교체비

❍ 지급방법 : 부품교체 완료 후 정수과 신용카드 결제

□ 조치계획

❍ 검출기 파워서플라이(APK 96001) 교체

❍ 삼성 노트북 메인보드 교체

따로붙임 :	1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.