수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	04/07 장성만

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.  4.  4.

보고자 :  환경8급  강 혜 성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 4. 4(금)

□ 점검지점 : 거마배수지, 삼전동, 실험실, 천호동

□ 점 검 자 : 강혜성, 수질팀장

□ 점검내역

가. 정도검사 완료

- 지점 및 항목 : 거마가압장, 실험실, 삼전동, 천호동 /탁도, 잔류염소

- 일 시 : 2014.4.1.(화)~2014.4.4.(금) 11:00 ~ 18:00

- 결 과 : 정도검사 결과 탁도 및 잔류염소 측정항목 모두 적합하였으며 측정기도 안정적으로 운영되고 있음

나. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
거마가압장	0.27	0.28	0.27	오차범위(±0.02)
천호동	0.21	0.22	-	〃
실험실	0.19	0.19	-	〃
삼전동	0.18	0.19	-	〃

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

□ 보고자 의견

○ 환경측정기기 정도검사 대상지점 모두 적합판정을 받았으며, 검사 후 현수질에 대한 잔류염소 농도값도 정상적으로 운영되고 있음

○ 환경측정기기 정도검사 수수료는 추후 검사결과 성적서 받으면 일괄 결제예정임. 끝.