문서번호	화학시험과-454
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
★주무관	화학시험과장
김향숙	04/08 구흥서

열전도율 측정기 자체교정 결과보고

2014. 04.

품질시험소

화학시험과

열전도율 측정기 자체교정 결과보고

단열재의 열전도율 측정을 위해 사용 중인 열전도율 측정기의 정확성 및 정밀도 향상을 위해 자체교정을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		장 비 개 요

□ 단열재 열전도율 측정기 (Ⅰ)

❍ 규    격 : 0.015~0.43W/m·K, (주)서학

❍ 구입일시 : 2008. 08. 13

□ 단열재 열전도율 측정기 (Ⅱ)

❍ 규    격 : 0.015~0.43W/m·K, HOLOMETRIX(미국)

❍ 구입일시 : 1997. 08. 18

Ⅱ		교 정 내 역

❍ 교정일시 : 2014. 04. 07.(월)

❍ 교정내역

- 단열재 열전도율 측정기 (Ⅰ) : 열저항값 (0.7583㎡·K/W)

표준시료 (W/m·K)	측 정 값 (W/m·K)				오차율 (%)
	평균	1회	2회	3회
0.0332	0.0329	0.0330	0.0329	0.0329	0.85

- 단열재 열전도율 측정기 (Ⅱ)

표준시료 (W/m·K)	측 정 값 (W/m·K)				오차율 (%)
	평균	1회	2회	3회
0.0332	0.0325	0.0324	0.0326	0.0325	2.20

Ⅲ		보고자 의견

❍ 우리과에서 보유 중인 2대의 단열재열전도율측정기에 대해 1개의 표준시료로 자체교정검사를 한 결과 오차율이 ±3% 이하로 우수하게 나타났으며,

❍ 향후 주기적인 자체교정검사를 실시하여 업무에 만전을 기하고자 합니다.

끝.